| Fabricante: | HP BIOPROTESES LTDA / CNPJ.: 54.801.196/0001-42 |
| --- | --- |
| Detentor do registro no Brasil: | HP BIOPROTESES LTDA / CNPJ.: 54.801.196/0001-42 |
| Código do Produto: | HpPic-V |
| Descrição do Produto: | Cateter de Drenagem Ventricular com Medição da Pressão e Temperatura Intracraniana |
| Nome Comercial do Produto: | Cateter de Drenagem Ventricular com Medição da Pressão e Temperatura Intracraniana e Kit Introdução |
| N° REG. ANVISA: | 10166360049 |
| Problema: | Possibilidade de desvio de qualidade na conexão entre cateter de monitoramento e cateter de drenagem, ocasionando vazamento do líquor cerebral e interrupção de funcionamento do sensor de monitoramento |
| Ação: | Devolução dos produtos referentes ao lote 024 (série 01 a 20), fabricação 02/2017 |
| Esclarecimento: | Os produtos do lote acima não devem ser utilizados e devem ser devolvidos ao fabricante. Os produtos devolvidos serão substituídos sem ônus ao cliente. |
| Data Ocorrência: | 05/08/2017 |
| Contato para informações: | Célio Baccas – baccas@hpbio.com.br / Edevaldo Oliveira - edy@hpbio.com.br |