Urgente!

Ação Corretiva de Segurança de Campo (FCSA)

Número da FSN: 	2017-10-16

Título da FSN: 	Nova Gestão de Qualidade de Água para Unidades de Aquecimento-Resfriamento HCU 20 e HCU 30

Tipo de Ação: 	Notificação ao Cliente

Produto Afetado: 	Unidades de Aquecimento-Resfriamento HCU 20 e HCU 30

Identificação Única do Dispositivo 	Não Atribuída

(Código UDI):

Detalhes do produto afetado: 	A FSCA afeta todos os modelos e números de série dos dispositivos mencionados acima.

Descrição do problema: 	As Unidades de Aquecimento-Resfriamento HCU 20 e HCU 30 da Maquet são utilizadas para resfriar ou aquecer um paciente conectado a um circuito de perfusão extracorporal e manter constante a temperatura exigida do paciente. A transferência térmica ocorre por meio de um trocador de calor no circuito de perfusão do paciente e/ou circuito de água de cardioplegia e/ou por meio de um cobertor de aquecimento/resfriamento. Não há contato entre a corrente sanguínea do paciente e a água do sistema que circula pelo trocador de calor.

Observação: Os dispositivos de Aquecimento-Resfriamento nunca foram e não são considerados produtos estéreis e devem ser manipulados com cuidado com relação a condições de higiene em um centro cirúrgico.

A Maquet Cardiopulmonary, bem como diferentes Autoridades Nacionais Competentes, receberam relatórios isolados indicando contaminação bacteriana na água de sistema da HCU 20 e HCU 30, incluindo contagens micobacterianas.

Para fins de esclarecimento: A Maquet Cardiopulmonary não recebeu quaisquer relatórios de que uma infecção micobacteriana ou qualquer outra infecção bacteriana tenha sido causada por uma Unidade de Aquecimento-Resfriamento HCU 20 ou HCU 30.

Nossas investigações internas mostraram que os procedimentos de preparação e manutenção atualmente publicados nos Manuais de Usuário para HCU 20 e o procedimento de limpeza das vias de água do sistema HCU 30 precisam ser melhorados.

Neste contexto, é importante saber que um perigo para o paciente devido a escape de microorganismos durante a operação das Unidades de Aquecimento-Resfriamento HCU 20 e HCU 30 pode ser excluído com certeza quase absoluta. Um instituto de testes independente também concluiu isso. A conclusão do instituto tem como base resultados de testes recentes para um cenário de centro cirúrgico proporcionando evidências de que a HCU 20 e a HCU 30 com inoculação microbiana excessiva não emitem quaisquer germes para o campo de centro cirúrgico estéril em qualquer modo de operação dos dispositivos.

A HCU 20 e a HCU 30 são projetadas de forma que a água do tanque fique separada do fluxo de ar do sistema de resfriamento ativo. O fluxo de ar do ou para o ventilador não passa da área acima a partir do tanque de água e, portanto, não pode carregar aerossóis do tanque de água para dentro da área de operação. Investigações por um instituto de testes independente confirmaram que nenhuma partícula maior que 5 µm, que pode potencialmente ser um veículo para germes, saiu do tanque da HCU 20 ou HCU 30 durante o aquecimento e resfriamento. Todas as partículas medidas estiveram dentro das exigências de contagens de partículas especificadas para salas limpas classe B.

Ação Corretiva: 	Mesmo a HCU 20 e HCU 30 não emitindo aerossóis contaminados, a Getinge desenvolveu e validou novos procedimentos de gestão de água seguros e fáceis de utilizar a serem implementados em todos os sistemas HCU 20 e HCU 30 no campo.

Esses novos procedimentos irão manter os circuitos de água da HCU 20 e HCU 30 limpos e com o encanamento funcionando e proporcionam condições de água de sistema constantes e reprodutíveis que criam um ambiente "não amigável a micróbios" - também contra micobactérias atípicas.

A desinfecção é apenas periódica e não mitiga o crescimento microbiano entre os intervalos de desinfecção. A nova abordagem de gestão de qualidade de água de HCU 20 / HCU 30 mantém continuamente a qualidade da água constante para o intervalo aplicado.

O Manual do Usuário para Unidades de Aquecimento-Resfriamento HCU 20, capítulo 2 “preparação para operação - preenchimento de uma unidade vazia” e capítulo 5 “manutenção” será substituído pelas Instruções de Uso Revisadas - Gestão de Qualidade de Água de Unidade de Aquecimento-Resfriamento HCU 20 (MCV-GK-10000705) no idioma exigido.

De forma correspondente, o Manual do Usuário para Unidades de Aquecimento-Resfriamento HCU 30, os capítulos 4.1 “informações sobre a dureza da água”, 4.1.2 "semanalmente", 4.1.3 "mensalmente (ou após cada 100 horas de operação" e 4.3 “limpeza” serão substituídos pelas Instruções de Uso Revisadas - Gestão de Qualidade de Água de Unidade de Aquecimento-Resfriamento HCU 30 (MCV-GK-10000706) no idioma exigido.

Para evitar nova contaminação o máximo possível, é altamente recomendável substituir as mangueiras de água externas para HCU 20 e/ou HCU 30 por novas mangueiras, ao introduzir os procedimentos de gestão de qualidade de água, e seguir o intervalo de substituição definido anualmente. Caso contrário, a eficiência de gestão de qualidade de água de HCU 20/HCU 30 poderá ser comprometida.

Em casos muito raros, os dispositivos HCU 20 do modelo HCU 20-602 (e HCU 20-601 adaptado) podem ainda ser equipados com uma lâmpada UV ativa no tanque. Antes de aplicar a nova gestão de qualidade de água para HCU 20, esta lâmpada UV deve ser desativada por um técnico de serviços autorizado da Getinge para evitar quaisquer efeitos colaterais com a utilização de fosfato trissódico.

Recomendação sobre ação a ser 	Preencher o Formulário de Reconhecimento

tomada pelo usuário: 	anexo e devolvê-lo assim que possível a seu representante local da Maquet.

- Entrar em contato com seu representante da Maquet para umam troca das mangueiras de água conectáveis externas de HCU 20 e/ou HCU 30 e para a desativação da lâmpada UV de HCU 20 (se aplicável).

- Incorporar os novos procedimentos de gestão de qualidade de água em seus processos de operação, e realizar qualquer treinamento necessário.

- Continuar a monitorar a higiene (níveis de contaminação) de acordo com suas práticas internas.

- Relatar imediatamente quaisquer achados de contaminação ao seu representante local da Maquet registrando uma queixa.

Documentos referenciados/

anexos:

- Carta de Reconhecimento do Cliente

- Anexo I: Lista de Produtos Afetados

- Instruções de Uso Revisadas – Gestão de Qualidade de Água da Unidade de Aquecimento-Resfriamento HCU 20 (MCV-GK-10000705-EN)

- Instruções de Uso Revisadas – Gestão de Qualidade de Água da Unidade de Aquecimento-Resfriamento HCU 30 (MCV-GK-10000706-EN)

Transmissão da Notificação de Segurança de Campo:

- Essa notificação precisa ser encaminhada a todos aqueles que precisam estar cientes dentro de sua organização ou a qualquer organização para onde os dispositivos potencialmente afetados tenham sido transferidos.

- Encaminhe esta notificação a outras organizações nas quais a ação tiver impacto e informar seus funcionários.

- Mantenha conscientização sobre a notificação e ações resultantes por um período apropriado para garantir a eficácia desta ação.

Apreciamos sua compreensão. Obrigado por seu suporte contínuo enquanto fornecemos a você informações atualizadas sobre a qualidade de nossos produtos. Nos desculpamos por quaisquer inconvenientes que isso possa causar e faremos nosso melhor para realizar esta ação o mais rapidamente possível.

Conforme solicitado, forneceremos esta notificação às Agências Regulatórias necessárias.

Caso você tenha perguntas ou precise de informações adicionais, entre em contato com seu representante Maquet local.

Atenciosamente,

[assinatura ilegível]

Markus Medart

Diretor Administrativo

[assinatura ilegível]

Bernd Rakow

Funcionário de Segurança

26/10/2017

Maquet Cardiopulmonary GmbH

Kehler Str. 31

76437 Rastatt

Alemanha

N.T.: FSN: Field Safety Notice (Notificação de Segurança em Campo)

N.T.: FSCA: Field Safety Corrective Action (Ação Corretiva de Segurança em Campo)