29 de Novembro, 2017

Para: 	Hospitais e Médicos

Assunto:		RECALL URGENTE DE DISPOSITIVO MÉDICO

Produto Afetado: Ver Anexo 2 – Lista de Produtos Afetados

Figura 1: Componente femoral do joelho	, Capsula Multipolar e Haste CPT com resíduos do saco LDPE no implante

Zimmer Biomet está realizando um recall de dispositivo médico para vários implantes de quadril e joelho altamente polidos que foram embalados em um saco de polietileno de baixa densidade (LDPE). O saco de LDPE pode ficar aderido à superfície altamente polida, deixando resíduos ou material do saco de LDPE no implante depois que ele é removido da bolsa.

Começando em julho de 2012 e se estendendo até 2013, a Zimmer Biomet implementou uma mudança faseada para empacotar os implantes altamente polidos com um novo saco LDPE. O teste mostrou que este novo saco resolve o problema e evita que o saco adira aos implantes. Um recall semelhante foi iniciado em janeiro de 2016 para remover o estoque restante empacotado no saco antigo. Uma avaliação adicional identificou lotes adicionais empacotados no saco antigo que não estavam incluídos no recall de janeiro de 2016; portanto, resultando neste novo recall para os lotes adicionais empacotados no saco antigo.

A Zimmer Biomet realizou uma avaliação extensiva dos riscos potenciais associados a este tipo de evento e concluiu que é improvável que a adesão do saco de LDPE cause um efeito adverso ao paciente ou à função do implante. Esta conclusão baseou-se no seguinte:

- O material LDPE é biocompatível, semelhante ao polietileno de peso molecular ultra alto (UHMWPE).

- O LDPE é mais macio do que os dois materiais de acoplamento do UHMWPE e do cromo- cobalto-molibdênio (CoCrMo) e, portanto, não se espera que ele arranhe a superfície de contato, o que poderia aumentar as taxas de desgaste e, possivelmente, levar à osteólise

- Se houvesse partículas de desgaste geradas a partir do filme / resíduo aderente de um saco de LDPE, estas deveriam provocar reações biológicas semelhantes às da UHMWPE e provavelmente não aumentarão a probabilidade de osteólise peri-prótese.

| Riscos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descreva as consequências imediatas para a saúde (lesões ou doenças) que possam resultar do uso ou da exposição ao problema do produto. | Mais provável | Maior gravidade |
|  | Tempo de cirurgia prolongada com menos de 30 minutos | Tempo de cirurgia prolongada superior a 30 minutos |
| Descreva as consequências da saúde a longo prazo (lesões ou doenças) que podem resultar do uso ou da exposição à questão do produto. | Mais provável | Maior gravidade |
|  | Não são esperadas consequências para a saúde a longo prazo. | Não são esperadas consequências para a saúde a longo prazo. |

Nossos registros indicam que você pode ter recebido um ou mais dos produtos afetados. As unidades afetadas foram distribuídas entre maio de 2011 e setembro de 2017.

Responsabilidades do Hospital/Médico:

- Revisar esta notificação e assegurar de que o pessoal afetado esteja ciente do conteúdo.

- Se você possui o produto afetado em sua instalação, contate o representante de vendas da Zimmer Biomet e faça uma quarentena em todos os produtos afetados. Seu representante de vendas da Zimmer Biomet removerá o produto afetado da sua instalação.

- Complete o Anexo 1 - Certificado de Reconhecimento e envie para CorporateQuality.PostMarket@zimmerbiomet.com. Este formulário deve ser devolvido mesmo se você não tiver produtos afetados em sua instalação.

- Guarde uma cópia do formulário de confirmação com seus registros de recall no caso de uma auditoria de conformidade da documentação da sua instalação.

- Se você tiver outras dúvidas ou preocupações depois de revisar este aviso, ligue para o atendimento ao cliente em 574-371-3071 entre as 8:00 da manhã e as 5:00 da tarde, de segunda a sexta-feira. As chamadas recebidas fora do horário de funcionamento do call center receberão um aviso de correio de voz ou serão transferidas para um representante de chamada em caso de emergência. Alternativamente, suas perguntas podem ser enviadas por email para CorporateQuality.PostMarket@zimmerbiomet.com.

Outra informação

Este recall de dispositivo médico foi reportado à Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA e será reportado a outras Autoridades Competentes, Organismos Notificados e Autoridades Reguladoras, conforme necessário.

- Med Watch Reporting: Reações adversas ou problemas de qualidade experimentados com o uso deste produto podem ser relatados no programa Med Watch Adverse Event Reporting do FDA, seja por internet, por correio ou por fax.

- Online: www.fda.gov/medwatch/report.htm

- Correio: use o formulário FDA 3500 pago, pago antecipadamente, disponível em: www.fda.gov/MedWatch/getforms.htm

- Fax: 1-800-FDA-0178

Sob a 21 CFR 803, os fabricantes também são obrigados a denunciar ferimentos graves quando um produto contribuiu ou pode ter contribuído para o evento. Mantenha a Zimmer Biomet informado de quaisquer eventos adversos associados a este produto ou a qualquer outro produto da Zimmer Biomet, enviando um e-mail para Zimmer.PER@zimmerbiomet.com.

Tenha em atenção que os nomes das instalações do usuário notificadas são rotineiramente fornecidos às Autoridades Competentes para fins de auditoria. Esta ação está sendo tomada com o conhecimento da Health Canada e está em conformidade com os regulamentos estabelecidos pela Health Canada. Sua cooperação urgente é necessária.

O abaixo-assinado confirma que este aviso foi entregue às agências reguladoras apropriadas.

Obrigado pela sua ajuda. Lamentamos qualquer inconveniente causado por este recall.

Atenciosamente,

Kevin W. Escapule

Post Market Surveillance & Regulatory Compliance Director

ANEXO 1

Certificado de Reconhecimento

Ao assinar abaixo, reconheço que as ações necessárias foram tomadas de acordo com o Aviso de ação em campo.

[  ] Hospital           [  ] Cirurgião      (Por favor, marque o aplicável)

Nome: ________________________ Assinatura: ____________________________

Titulo: ________________________ Telefone: (      ) ____-______ Data:____/____/____

Nome da Instituição:  ________________________________________________________

Endereço da Instituição: _____________________________________________________

Cidade:______________________________ Estado:______ CEP:____________________

Nota: Este formulário deve ser retornado para o Zimmer Biomet antes que esta ação possa ser considerada fechada para sua conta. É importante preencher este formulário e enviar e-mail para copiar para: corporatequality.postmarket@zimmerbiomet.com.

ANEXO 2 – Lista de Produtos Afetados

Quadril

| BIPOLAR SHELL 48MM OD |  | VERSYS 10 INCH BEADED FC REV 13.5X250MM BWD LT |  | VERSYS 6 INCH BEADED FC 15X160MM STD BODY STD NECK |  | VERSYS 8 INCH BEADED FC 13X200MM STR STD BODY/NECK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item: 00-5001-048-00 |  | Item: 00-7843-013-11 |  | Item: 00-7843-015-06 |  | Item: 00-7843-013-08 |  |
| Lote: | 62202263 | Lotes: | 61879448 | Lotes: | 11004305 | Lote: | 62184774 |
| CPT 12/14 COCR REVISION SIZE 2 180MM |  | 61768680 | 77000811 |  | 61729918 | VERSYS 8 INCH BEADED FC 14X200MM STR STD BODY/NECK |  |
|  |  | VERSYS 10 INCH BEADED FC REV 13.5X250MM BWD RT |  | VERSYS 6 INCH BEADED FC STEM 12X160MM LM |  |  |  |
| Item: 00-8114-002-18 |  |  |  |  |  | Item: 00-7843-014-08 |  |
| Lote: | 61750651 | Item: 00-7843-013-12 |  | Item: 00-7843-012-36 |  | Lotes: | 62184777 |
| CPT 12/14 COCR SIZE 0 STD |  | Lotes: | 62029061 | Lote: | 62132189 | 62158847 | 62184778 |
|  |  | 61852818 | 62116481 | VERSYS 6 INCH BEADED FC STEM 13X160MM LM |  | VERSYS 8 INCH BEADED FC REV 13.5X200MM BWD LT |  |
| Item: 00-8114-000-00 |  | 61937672 | 62143765 |  |  |  |  |
| Lotes: | 61779346 | VERSYS 10 INCH BEADED FC REV 15.0X250MM BWD LT |  | Item: 00-7843-013-36 |  | Item: 00-7843-013-81 |  |
|  | 61783708 |  |  | Lotes: | 62085292 | Lotes: | 61987954 |
| CPT 12/14 COCR SIZE 1 EXT |  | Item: 00-7843-015-11 |  |  | 62120673 | 61815082 | 62116484 |
|  |  | Lotes: | 62097294 | VERSYS 6 INCH BEADED FC STEM 15X160MM LM |  | 61956726 |  |
| Item: 00-8114-001-10 |  | 11006832 | 62116495 |  |  | VERSYS 8 INCH BEADED FC 15X200MM STR STD BODY/NECK |  |
| Lote: | 61767833 | 61981821 |  | Item: 00-7843-015-36 |  |  |  |
| CPT 12/14 COCR SIZE 2 EXT |  | VERSYS 10 INCH BEADED FC REV 15.0X250MM BWD RT |  | Lotes: | 61695988 | Item: 00-7843-015-08 |  |
|  |  |  |  |  | 62089503 | Lote: | 62158851 |
| Item: 00-8114-002-10 |  | Item: 00-7843-015-12 |  | VERSYS 6 INCH BEADED FC STEM 17X160MM LM |  | VERSYS 8 INCH BEADED FC REV 13.5X200MM BWD RT |  |
| Lotes: | 62250377 | Lotes: | 62085294 |  |  |  |  |
| 61744467 | 62250378 | 11004177 | 62097244 | Item: 00-7843-017-36 |  | Item: 00-7843-013-82 |  |
| 61762055 | 62257221 | 61759259 | 62133149 | Lote: | 62097290 | Lotes: | 61937673 |
| 61783714 | 62257223 | 61807097 | 77000821 | VERSYS 7.5 IN BEADED FC +10 CALCAR 13.5X180MM STR |  | 61759258 | 61951276 |
| 62249024 | 62261916 | 61963730 |  |  |  | 61815083 | 62120674 |
| 62249025 | 62261917 | VERSYS 6 INCH BEADED FC 12X160MM LM BODY EXT NECK |  | Item: 00-7843-013-07 |  | 61829373 | 77000819 |
| CPT 12/14 COCR SIZE 2 STD |  |  |  | Lotes: | 61946025 | VERSYS 8 INCH BEADED FC REV 15.0X200MM BWD LT |  |
|  |  | Item: 00-7843-012-56 |  | 61735805 | 61993658 |  |  |
| Item: 00-8114-002-00 |  | Lotes: | 62089495 | 61768679 | 62029060 | Item: 00-7843-015-81 |  |
| Lotes: | 62326105 | 11007679 | 62097295 | 61815080 | 62043103 | Lotes: | 61968101 |
| 61779347 | 62327662 | VERSYS 6 INCH BEADED FC 13X160MM LM BODY EXT NECK |  | 61879441 | 77000599 | 61781981 | 61968103 |
| 62240744 | 62327663 |  |  | VERSYS 7.5 IN BEADED FC +10 CALCAR 15.0X180MM STR |  | VERSYS 8 INCH BEADED FC REV 15.0X200MM BWD RT |  |
| 62240745 | 62330760 | Item: 00-7843-013-56 |  |  |  |  |  |
| 62250379 | 62333960 | Lotes: | 61993635 | Item: 00-7843-015-07 |  | Item: 00-7843-015-82 |  |
| 62256011 | 62340054 | 61987936 | 62011961 | Lote: | 62135320 | Lotes: | 61834826 |
| 62264280 | 62344682 | VERSYS 6 INCH BEADED FC 13X160MM STD BODY STD NECK |  | VERSYS 7.5 IN BEADED FC +20 CALCAR 16.5X170MM STR |  |  | 61932605 |
| 62268572 | 62370963 |  |  |  |  | VERSYS 8 INCH BEADED FC REV 16.5X200MM BWD LT |  |
| 62273048 | 62370965 | Item: 00-7843-013-06 |  | Item: 00-7843-016-17 |  |  |  |
| 62273049 | 62370966 | Lotes: | 61721714 | Lotes: | 61879439 | Item: 00-7843-016-81 |  |
| 62275085 | 62298278 |  | 62097225 |  | 61993648 | Lotes: | 61735809 |
| 62276441 | 62370975 | VERSYS 6 INCH BEADED FC 14X160MM STD BODY EXT NECK |  | VERSYS 7.5 INCH BEADED FC REV 13.5X190MM STRAIGHT |  |  | 61759260 |
| 62277490 | 62298279 |  |  |  |  | VERSYS 8 INCH BEADED FC REV 16.5X200MM BWD RT |  |
| 62370968 | 62303495 | Item: 00-7843-014-26 |  | Item: 00-7843-013-18 |  |  |  |
| 62370969 | 62317907 | Lote: | 61741806 | Lote: | 62158840 | Item: 00-7843-016-82 |  |
| 62278684 | 62320168 | VERSYS 6 INCH BEADED FC 14X160MM STD BODY STD NECK |  | VERSYS 8 INCH BEADED FC 12X200MM STR STD BODY/NECK |  | Lotes: | 62029071 |
| 62284463 | 62320169 |  |  |  |  | 61775246 | 62029071N |
| 62370971 | 62370976 | Item: 00-7843-014-06 |  | Item: 00-7843-012-08 |  | 61981820 | 77000820 |
| 62370972 | 62370978 | Lotes: | 61886028 | Lotes: | 62053685 |  |  |
| 62291922 | 62370979 | 61752736 | 62120676 |  | 62116471 |  |  |
| 62370973 | 62370990 |  |  |  |  |  |  |
| 62326104 |  |  |  |  |  |  |  |

Joelho

| CR POR FEM HATCP SIZE E/L |  | CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE D-RT |  | CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE E-LT |  | CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE E-RT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item: 65-5972-015-01 |  | Item: 00-5750-014-02 |  | Item: 00-5750-015-01 |  | Item: 00-5750-015-02 |  |
| Lote: | 62086845 | Lotes: | 61970681 | Lotes: | 62155453 | Lotes: | 62020823 |
| CR POR FEM HATCP SIZE F/L |  | 61843131 | 62072514 | 62002081 | 62172750 | 62166658 | 62173170 |
|  |  | 61862167 | 62088280 | 62002082 |  | CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE E-RT MINUS |  |
| Item: 65-5972-016-01 |  | 61870724 | 61978269 | CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE E-LT MINUS |  |  |  |
| Lotes: | 11007043 | 61890017 | 62093271 |  |  | Item: 00-5750-015-06 |  |
|  | 62105229 | 61905264 | 62132082 | Item: 00-5750-015-05 |  | Lotes: | 62060528 |
| CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE C-LT |  | 61914484 | 62134707 | Lotes: | 62122660 | 61797739 | 62091562 |
|  |  | 62059374 | 62159269 | 61829059 | 62133157 | 61830366 | 62122538 |
| Item: 00-5750-013-01 |  | 61951689 | 62170344 | 61979151 | 62170401 | 62003582 | 62141936 |
| Lotes: | 62003770 | CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE D-RT MINUS |  | 62003579 | 62075016 | CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE F-LT |  |
| 61951107 | 62088332 |  |  | 61829059 | 62122660 |  |  |
| 61990633 | 62168463 | Item: 00-5750-014-06 |  | 61979151 | 62133157 | Item: 00-5750-016-01 |  |
| CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE C-RT |  | Lotes: | 62135959 | 62003579 | 62170401 | Lotes: | 61996959 |
|  |  | 62121229 | 62170385 | 62075016 |  | 61794718 | 62005925 |
| Item: 00-5750-013-02 |  | CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE E-LT |  | CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE E-RT |  | 61796369 | 62007016 |
| Lotes: | 62093265 |  |  |  |  | 61804735 | 62013511 |
| 61970680 | 62166656 | Item: 00-5750-015-01 |  | Item: 00-5750-015-02 |  | 61823887 | 62022324 |
| 62004806 | 62093265 | Lotes: | 62018053 | Lotes: | 61876301 | 61834861 | 62022325 |
| 61970680 | 62166656 | 11400226 | 62018142 | 61794716 | 61879242 | 61843134 | 62034567 |
| 62004806 |  | 61797750 | 62028178 | 61810412 | 61885147 | 61879330 | 62044626 |
| CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE C-RT MINUS |  | 61804265 | 62029873 | 61811776 | 61886280 | 61886333 | 62063739 |
|  |  | 61809715 | 62029875 | 61820645 | 61890043 | 61890709 | 62072219 |
| Item: 00-5750-013-06 |  | 61810409 | 62035840 | 61824008 | 61890706 | 61905190 | 62080345 |
| Lote: | 62120693 | 61819936 | 62042331 | 61834877 | 61904206 | 61905191 | 62092539 |
| 11400140 | 62004808 | 61820642 | 62049388 | 61838758 | 61910227 | 61914487 | 62093019 |
| 11400196 | 62029480 | 61829061 | 62055039 | 61847670 | 61910229 | 61929422 | 62112670 |
| 61827938 | 62072208 | 61834876 | 62060477 | 61872331 | 61862132 | 61936004 | 62119497 |
| CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE D-LT |  | 61842352 | 62064338 | 61910889 | 61996356 | 61946957 | 62125812 |
|  |  | 61847666 | 62086643 | 61918992 | 61996357 | 61955579 | 62137994 |
| Item: 00-5750-014-01 |  | 62011329 | 62172749 | 61923590 | 62011576 | 61962742 | 62144301 |
| Lotes: | 62087759 | 61863943 | 62086644 | 61936794 | 62011577 | 61962744 | 62152969 |
| 61844939 | 62093268 | 61870821 | 62091506 | 61950709 | 62011578 | 61976418 | 62155068 |
| 61879304 | 62121194 | 61878293 | 62091507 | 61950710 | 62011579 | CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE F-LT |  |
| 61905173 | 62134274 | 61889443 | 62106697 | 61960710 | 62060528 |  |  |
| 61929402 | 62159864 | 61895335 | 62116013 | 61964117 | 62071255 | Item: 00-5750-016-01 |  |
| 61951674 | 62170341 | 61902970 | 62121556 | 61970682 | 62075660 | Lotes: | 61982466 |
| 61964632 | 62170342 | 61905209 | 62121558 | 61973267 | 62079865 |  | 62171793 |
| 61972167 | 62170343 | 61908315 | 62132523 | 61986430 | 62087941 | CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE F-LT MINUS |  |
| CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE D-LT MINUS |  | 61909358 | 62132525 | 61986739 | 62092277 |  |  |
|  |  | 61916173 | 61916174 | 62094385 | 62022109 | Item: 00-5750-016-05 |  |
| Item: 00-5750-014-05 |  | 61921446 | 62140119 | 62106698 | 62028437 | Lotes: | 62093021 |
| Lotes: | 62121555 | 61931666 | 62148243 | 62107126 | 62033069 | 11006472 | 62100379 |
|  | 62166655 | 61941604 | 62152391 | 62117325 | 62036622 | 61836353 | 62126817 |
| CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE D-RT |  | 61952956 | 62170954 | 62121774 | 62043322 | 61970691 |  |
|  |  | 61958754 | 62170955 | 62132865 | 62050766 | CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE F-RT |  |
| Item: 00-5750-014-02 |  | 61963888 | 62170956 | 62132878 | 62166748 |  |  |
| Lotes: | 62022989 | 61966239 | 62170957 | 62141732 | 62171101 | Item: 00-5750-016-02 |  |
| 11400111 | 62011560 | 61966240 | 62170958 | 62141927 | 62171102 | Lotes: | 61968824 |
| 61791935 | 62170384 | 61979149 | 62172733 | 62147818 | 62171757 | 11400202 | 61968857 |
| 61791936 | 62171084 | 61986108 | 62172737 | 62152394 | 62171762 | 11400318 | 61976430 |
| 61813666 | 61990915 | 61996141 | 62172742 | 62156825 | 62171764 | 61796371 | 61988466 |

| CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE F-RT |  |  | CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE G-RT MINUS |  | CR-FLEX POR HATCP FEM E-R |  | CR-FLEX POR HATCP FEM G-R |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item: 00-5750-016-02 |  |  | Item: 00-5750-017-06 |  | Item: 65-5952-015-02 |  | Item: 65-5952-017-02 |  |
| Lotes: |  | 61989668 | Lotes: | 62134277 | Lotes: | 11004504 | Lotes: | 62005728 |
| 61798627 |  | 61997351 |  | 62173183 | 61949554 | 62139312 | 11006037 | 62020179 |
| 61809722 |  | 62005963 | CR-FLEX POR HATCP FEM C-L |  | CR-FLEX POR HATCP FEM F-L |  | 61789014 | 62025674 |
| 61819934 |  | 62014079 |  |  |  |  | 61805664 | 62056871 |
| 61823891 |  | 62014080 | Item: 65-5952-013-01 |  | Item: 65-5952-016-01 |  | 61822360 | 62068162 |
| 61823892 |  | 62022326 | Lote: | 62020175 | Lotes: | 61915979 | 61836565 | 62086795 |
| 61829840 |  | 62022327 | CR-FLEX POR HATCP FEM C-R |  | 11003498 | 61935649 | 61857410 | 62104152 |
| 61844041 |  | 62038034 |  |  | 11004357 | 61949555 | 61866626 | 62122759 |
| 61846258 |  | 62046244 | Item: 65-5952-013-02 |  | 11004435 | 61951537 | 61904113 | 62132130 |
| 61867611 |  | 62064361 | Lotes: | 62038825 | 11006442 | 62001383 | 61935650 |  |
| 61876284 |  | 62073119 |  | 62110571 | 61777546 | 62013407 | CR-FLX POR HATCP FEM C-L MINUS |  |
| 61888046 |  | 62080827 | CR-FLEX POR HATCP FEM D-L |  | 61795935 | 62020217 |  |  |
| 61893643 |  | 62088862 |  |  | 61805663 | 62025673 | Item: 65-5952-013-05 |  |
| 61900478 |  | 62094391 | Item: 65-5952-014-01 |  | 61822352 | 62046102 | Lotes: | 61819644 |
| 61905269 |  | 62106555 | Lotes: | 61866624 | 61824508 | 62054540 | 11004433 | 61855471 |
| 61905271 |  | 62112673 | 11004583 | 61987911 | 61848477 | 62080589 | CR-FLX POR HATCP FEM C-R MINUS |  |
| 61914490 |  | 62130983 | 61782590 | 62020176 | 61857406 | 62092423 |  |  |
| 61922259 |  | 62138093 | 61815515 | 62046099 | 61866625 | 62117123 | Item: 65-5952-013-06 |  |
| 61936008 |  | 62146939 | 61846120 | 62068159 | CR-FLEX POR HATCP FEM F-R |  | Lote: | 62056868 |
| 61936677 |  | 62154050 | 61855468 | 62117121 |  |  | CR-FLX POR HATCP FEM D-L MINUS |  |
| 61946960 |  | 62163077 | CR-FLEX POR HATCP FEM D-R |  | Item: 65-5952-016-02 |  |  |  |
| 61959246 |  | 62171794 |  |  | Lotes: | 61928637 | Item: 65-5952-014-05 |  |
| 61959248 |  |  | Item: 65-5952-014-02 |  | 11004351 | 61939608 | Lotes: | 61987912 |
| CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE F-RT MINUS |  |  | Lotes: | 62013405 | 11004432 | 61951538 | 11003623 | 62104150 |
|  |  |  | 61822350 | 62032575 | 11004505 | 62001384 | 61782591 |  |
| Item: 00-5750-016-06 |  |  | 61848475 | 62068160 | 61774128 | 62013408 | CR-FLX POR HATCP FEM D-R MINUS |  |
| Lotes: | 62007752 |  | 61899497 | 62110572 | 61789013 | 62020218 |  |  |
| 61843136 | 62094390 |  | 61974938 | 62139310 | 61815516 | 62032576 | Item: 65-5952-014-06 |  |
| 61982989 | 62138249 |  | CR-FLEX POR HATCP FEM E-L |  | 61822353 | 62062055 | Lotes: | 62038826 |
| CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE G-LT |  |  |  |  | 61831564 | 62068161 | 61835232 | 62132128 |
|  |  |  | Item: 65-5952-015-01 |  | 61848478 | 62086793 | CR-FLX POR HATCP FEM E-L MINUS |  |
| Item: 00-5750-017-01 |  |  | Lotes: | 61936668 | 61855470 | 62105375 |  |  |
| Lotes: | 61977555 |  | 11004349 | 61949553 | 61861696 | 62117124 | Item: 65-5952-015-05 |  |
| 11400212 | 62003098 |  | 11004533 | 61994913 | 61899498 | 62128162 | Lotes: | 62020177 |
| 11400228 | 62036516 |  | 11005729 | 62005727 | CR-FLEX POR HATCP FEM G-L |  | 11004436 | 62046101 |
| 61830532 | 62075677 |  | 11006459 | 62025668 |  |  | 61782592 | 61857405 |
| 61870826 | 62134276 |  | 11006641 | 62025669 | Item: 65-5952-017-01 |  | 61822359 | 62122758 |
| 61889195 | 62164340 |  | 61801431 | 62054539 | Lotes: | 61921289 | 61939607 |  |
| 61943192 | 62172421 |  | 61822351 | 62074885 | 11004091 | 61939610 | CR-FLX POR HATCP FEM E-R MINUS |  |
| 61970695 |  |  | 61831562 | 62092422 | 11004205 | 61949556 |  |  |
| CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE G-LT MINUS |  |  | 61855469 | 62117122 | 11004582 | 61983388 | Item: 65-5952-015-06 |  |
|  |  |  | 61861694 | 62139311 | 11005728 | 61994915 | Lotes: | 61968654 |
| Item: 00-5750-017-05 |  |  | 61910510 |  | 61777548 | 62013409 | 11003505 | 62001382 |
| Lote: | 62134278 |  | CR-FLEX POR HATCP FEM E-R |  | 61795936 | 62020181 | 11004261 | 62025672 |
| CR-FLEX GSF PRECOAT FEMORAL, SIZE G-RT |  |  |  |  | 61815517 | 62032577 | 61805662 | 62074886 |
|  |  |  | Item: 65-5952-015-02 |  | 61824509 | 62054542 | 61848476 | 62128161 |
| Item: 00-5750-017-02 |  |  | Lotes: | 11007056 | 61836564 | 62074887 | 61921288 |  |
| Lotes: | 61984229 |  | 11004148 | 61789012 | 61857409 | 62086794 | CR-FLX POR HATCP FEM F-L MINUS |  |
| 61830533 | 62003103 |  | 11004348 | 61968653 | 61861697 | 62110574 |  |  |
| 61870831 | 62036517 |  | 61801432 | 62013406 | 61885032 | 62128163 | Item: 65-5952-016-05 |  |
| 61890024 | 61958023 |  | 61822358 | 62025670 | CR-FLEX POR HATCP FEM G-R |  | Lotes: | 61928636 |
| 61904207 | 62081907 |  | 61831563 | 62025671 |  |  | 11004258 | 61951539 |
| 61906387 | 62091452 |  | 61836562 | 62062054 | Item: 65-5952-017-02 |  | 11004438 | 62020178 |
| 61926131 | 62146658 |  | 61861695 | 62080588 | Lotes: | 61939611 | 61801433 | 62056869 |
| 61931674 | 62172422 |  | 61910511 | 62105374 | 11004506 | 61951540 | 61836563 | 62092424 |
| 61963893 |  |  | 61936669 | 62110573 | 11004666 | 61987913 | 61857407 | 62139313 |

| CR-FLX POR HATCP FEM F-R MINUS |  | LPS POROUS SRF HDN FEM SZ E-LT |  | LPS-FLEX GSF OPTION FEMORAL, SIZE D-LT |  | LPS-FLEX GSF OPTION FEMORAL, SIZE D-RT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item: 65-5952-016-06 |  | Item: 00-5992-015-31 |  | Item: 00-5764-014-51 |  | Item: 00-5764-014-52 |  |
| Lotes: | 61939609 | Lote: | 61933109 | Lotes: | 62023806 | Lotes: | 62019511 |
| 11004434 | 62002454 | LPS PRECOAT SRF HDN FEM SZ D-L |  | 61868887 | 62096024 | 61869869 | 62098784 |
| 61777547 | 62020219 |  |  | 61881032 | 62100482 | 61874487 | 62098834 |
| 61822354 | 62062056 | Item: 00-5990-014-31 |  | 61881034 | 62100483 | 61881657 | 62099264 |
| 61857408 | 62104151 | Lote: | 61938548 | 61885761 | 62101706 | 61881659 | 62099786 |
| 61904112 |  | LPS PRECOAT SRF HDN FEM SZ D-R |  | 61888051 | 62106707 | 61881660 | 62102049 |
| CR-FLX POR HATCP FEM G-L MINUS |  |  |  | 61892383 | 62107956 | 61892387 | 62107957 |
|  |  | Item: 00-5990-014-32 |  | 61896058 | 62110811 | 61893247 | 62107995 |
| Item: 65-5952-017-05 |  | Lote: | 61967973 | 61896059 | 62119557 | 61894545 | 62107999 |
| Lotes: | 62005729 | LPS PRECOAT SRF HDN FEM SZ E-L |  | 61897301 | 62119558 | 61899648 | 62114385 |
| 61824510 | 62025675 |  |  | 61902968 | 62120493 | 61901228 | 62115960 |
| 61893908 | 62086012 | Item: 00-5990-015-31 |  | 61910188 | 62131261 | 61902966 | 62116005 |
| 61939612 | 62132131 | Lote: | 61949343 | 61914468 | 62132092 | 61907467 | 62121784 |
| CR-FLX POR HATCP FEM G-R MINUS |  | LPS-FLEX GSF OPTION FEMORAL, SIZE C-LT |  | 61918704 | 62143628 | 61915329 | 62132886 |
|  |  |  |  | 61918705 | 62151117 | 61921477 | 62132887 |
| Item: 65-5952-017-06 |  | Item: 00-5764-013-51 |  | 61924472 | 62151121 | 61926156 | 62133207 |
| Lotes: | 61861698 | Lotes: | 62022335 | 61926153 | 62151252 | 61932311 | 62133209 |
| 11003018 | 61915980 | 61874481 | 62029870 | 61936817 | 62152410 | 61946459 | 62146949 |
| 11003671 | 61987914 | 61892716 | 62107937 | 61943203 | 62152412 | 61956807 | 62154048 |
| 11004260 | 62020182 | 61946510 | 62121782 | 61946974 | 62162780 | 61956808 | 62160342 |
| 61795937 | 62038827 | 61954552 | 62155687 | 61958271 | 62169040 | 61958269 | 62160892 |
| 61822355 | 62105368 | 61977566 | 62159335 | 61958748 | 62169058 | 61964453 | 62165941 |
| 61846121 |  | 62003780 |  | 61965573 | 62169059 | 61965505 | 62170397 |
| Gender PFJ FEMORAL COMP, CEMENTED, SIZE 1-LT |  | LPS-FLEX GSF OPTION FEMORAL, SIZE C-RT |  | 61965574 | 62169060 | 61972316 | 62170948 |
|  |  |  |  | 61967192 | 62169061 | 61972317 | 62170951 |
| Item: 00-5926-011-01 |  | Item: 00-5764-013-52 |  | 61967194 | 62170076 | 61972754 | 62170952 |
| Lote: | 61777451 | Lotes: | 62023325 | 61974066 | 62170079 | 61976340 | 62170953 |
| Gender PFJ FEMORAL COMP, CEMENTED, SIZE 2-LT |  | 61800630 | 62030453 | 61974068 | 62170080 | 61976342 | 62171096 |
|  |  | 61808793 | 62096017 | 61979793 | 62170082 | 61980592 | 62171097 |
| Item: 00-5926-012-01 |  | 61819071 | 62102077 | 61984251 | 62173155 | 61984199 | 62171098 |
| Lotes: | 11003321 | 61885786 | 62127093 | 61985016 | 62173156 | 61992067 | 62171099 |
|  | 61777452 | 61892717 | 62137523 | 61986228 | 62173167 | 61992069 | 62171584 |
| Gender PFJ FEMORAL COMP, CEMENTED, SIZE 3-LT |  | 61914463 | 62168360 | 61986231 | 62173168 | 62018156 | 62174422 |
|  |  | 61949724 | 62169039 | 62017272 | 62173193 | LPS-FLEX GSF OPTION FEMORAL, SIZE E-LT |  |
| Item: 00-5926-013-01 |  | 61954981 | 62172720 | 62023333 | 62173194 |  |  |
| Lotes: | 61768086 | 61977567 | 62172721 | LPS-FLEX GSF OPTION FEMORAL, SIZE D-RT |  | Item: 00-5764-015-51 |  |
| 11002963 | 61771794 | 62003781 | 62173154 |  |  | Lotes: | 61819644 |
| Gender PFJ FEMORAL COMP, CEMENTED, SIZE 3-RT |  | LPS-FLEX GSF OPTION FEMORAL, SIZE D-LT |  | Item: 00-5764-014-52 |  | 11006800 | 61986731 |
|  |  |  |  | Lotes: | 62023807 | 11400127 | 61986732 |
| Item: 00-5926-013-02 |  | Item: 00-5764-014-51 |  | 61796361 | 62024586 | 11400159 | 61990932 |
| Lotes: | 61758943 | Lotes: | 62029858 | 61803334 | 62026104 | 11400326 | 62013572 |
|  | 61771796 | 11400112 | 62030266 | 61804253 | 62030580 | 61778270 | 62014088 |
| Gender PFJ FEMORAL COMP, CEMENTED, SIZE 4-RT |  | 61787880 | 62030268 | 61809580 | 62032079 | 61779535 | 62015860 |
|  |  | 61793522 | 62030269 | 61816405 | 62039171 | 61779538 | 62015863 |
| Item: 00-5926-014-02 |  | 61796450 | 62030578 | 61819068 | 62039173 | 61780342 | 62023803 |
| Lotes: | 62264027 | 61802094 | 62038007 | 61821435 | 62040748 | 61780343 | 62023804 |
| 62258127 | 62265282 | 61816554 | 62038008 | 61822979 | 62046929 | 61780344 | 62024965 |
| 62262925 | 62269962 | 61817772 | 62038009 | 61832458 | 62047537 | 61793548 | 62026103 |
| Gender PFJ FEMORAL COMP, CEMENTED, SIZE 5-RT |  | 61817773 | 62039076 | 61833619 | 62048449 | 61793550 | 62026945 |
|  |  | 61829076 | 62049410 | 61837343 | 62063766 | 61817771 | 62030613 |
| Item: 00-5926-015-02 |  | 61829078 | 62049412 | 61837344 | 62064493 | 61819065 | 62030641 |
| Lote: | 61771799 | 61834863 | 62071907 | 61842369 | 62069351 | 61819067 | 62039186 |
| LPS POROUS SRF HDN FEM SZ D-LT |  | 61835849 | 62076334 | 61854802 | 62077281 | 61819232 | 62039946 |
|  |  | 61842366 | 62084449 | 61859250 | 62077309 | 61821147 | 62040768 |
| Item: 00-5992-014-31 |  | 61858497 | 62085549 | 61868889 | 62085550 | 61827947 | 62044625 |
| Lote: | 61933108 | 61868886 | 62096020 | 61868890 | 62085552 | 61827948 | 62050091 |

| LPS-FLEX GSF OPTION FEMORAL, SIZE E-LT |  | LPS-FLEX GSF OPTION FEMORAL, SIZE E-LT |  | LPS-FLEX GSF OPTION FEMORAL, SIZE E-RT |  | LPS-FLEX GSF OPTION FEMORAL, SIZE F-LT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item: 00-5764-015-51 |  | Item: 00-5764-015-51 |  | Item: 00-5764-015-52 |  | Item: 00-5764-016-51 |  |
| Lotes: | 62051061 | Lotes: | 62174389 | Lotes: | 61977573 | Lotes: | 61982477 |
| 61827949 | 62051206 | 61984216 | 62174418 | 61878281 | 62110820 | 61821411 | 62021945 |
| 61829859 | 62051207 | 61985033 | 62174419 | 61878285 | 62110822 | 61829141 | 62030615 |
| 61829861 | 62052132 | 61986425 | 62174420 | 61878286 | 62111573 | 61832279 | 62030617 |
| 61837319 | 62064405 | 61986426 |  | 61879238 | 62112040 | 61835848 | 62039992 |
| 61839696 | 62068557 | LPS-FLEX GSF OPTION FEMORAL, SIZE E-RT |  | 61880111 | 62119555 | 61855948 | 62050760 |
| 61839697 | 62072217 |  |  | 61881691 | 62119556 | 61861376 | 62063780 |
| 61839701 | 62073121 | Item: 00-5764-015-52 |  | 61885151 | 62123093 | 61866734 | 62077021 |
| 61846271 | 62080805 | Lotes: | 61980327 | 61889072 | 62123102 | 61880092 | 62097837 |
| 61846295 | 62084279 | 11400123 | 61980331 | 61889073 | 62123109 | 61884397 | 62097838 |
| 61855939 | 62084447 | 11400124 | 61980588 | 61896056 | 62129369 | 61889176 | 62111956 |
| 61856755 | 62092535 | 11400323 | 61980589 | 61897298 | 62129497 | 61889178 | 62112984 |
| 61866732 | 62096018 | 11400331 | 61987068 | 61900472 | 62129499 | 61906078 | 62118647 |
| 61866733 | 62096629 | 11400407 | 61987069 | 61900474 | 62129501 | 61906079 | 62129502 |
| 61872345 | 62099061 | 61780357 | 61988203 | 61900475 | 62133835 | 61912350 | 62129823 |
| 61876931 | 62099278 | 61780358 | 62003783 | 61904939 | 62142625 | 61915332 | 62133843 |
| 61880112 | 62099947 | 61780359 | 62005010 | 61905204 | 62143321 | 61926158 | 62141734 |
| 61880113 | 62099950 | 61780360 | 62013660 | 61910884 | 62147830 | 61933850 | 62154053 |
| 61881692 | 62103221 | 61781294 | 62014093 | 61916102 | 62148253 | 61948147 | 62154079 |
| 61883280 | 62107993 | 61782058 | 62017638 | 61916165 | 62148806 | 61956821 | 62157969 |
| 61883281 | 62107994 | 61782059 | 62017639 | 61916166 | 62149021 | 61958019 | 62169062 |
| 61883283 | 62109175 | 61782060 | 62018580 | 61916167 | 62152332 | 61971189 | 62169063 |
| 61884198 | 62114466 | 61782061 | 62027210 | 61917767 | 62152339 | 61971190 | 62170085 |
| 61885185 | 62117288 | 61785877 | 62028434 | 61920457 | 62160344 | 61977411 | 62170087 |
| 61885186 | 62117289 | 61785878 | 62028459 | 61920458 | 62160908 | LPS-FLEX GSF OPTION FEMORAL, SIZE F-RT |  |
| 61902963 | 62121804 | 61794729 | 62028460 | 61927979 | 62163090 |  |  |
| 61902964 | 62122578 | 61794731 | 62033741 | 61927981 | 62163092 | Item: 00-5764-016-52 |  |
| 61904203 | 62127094 | 61806293 | 62033742 | 61929419 | 62163115 | Lotes: | 61964451 |
| 61906073 | 62127493 | 61806294 | 62036666 | 61932307 | 62164681 | 11400420 | 61977415 |
| 61908309 | 62128369 | 61814773 | 62038027 | 61935999 | 62171082 | 61793531 | 61977420 |
| 61915325 | 62128382 | 61817767 | 62039089 | 61936001 | 62171103 | 61794710 | 61977569 |
| 61915327 | 62132116 | 61817768 | 62040769 | 61943100 | 62171104 | 61798624 | 61984192 |
| 61915328 | 62132118 | 61819248 | 62040770 | 61947025 | 62171105 | 61807823 | 61990934 |
| 61916101 | 62132869 | 61819250 | 62042055 | 61949720 | 62171106 | 61816385 | 61990935 |
| 61918735 | 62146907 | 61819270 | 62042058 | 61952892 | 62171795 | 61816386 | 61997092 |
| 61924478 | 62146914 | 61820658 | 62051073 | 61954534 | 62171796 | 61817749 | 61997655 |
| 61926148 | 62152632 | 61820669 | 62052008 | 61954551 | 62171797 | 61819049 | 62005011 |
| 61933818 | 62152649 | 61820732 | 62052684 | 61958765 | 62171798 | 61832270 | 62022987 |
| 61933846 | 62160897 | 61821146 | 62055603 | 61960727 | 62171849 | 61834999 | 62030644 |
| 61949719 | 62162211 | 61822977 | 62063754 | 61960730 | 62171851 | 61835000 | 62036758 |
| 61950809 | 62169025 | 61824793 | 62064397 | 61965494 | 62171852 | 61857909 | 62040775 |
| 61952891 | 62169026 | 61832298 | 62074510 | 61965498 | 62172424 | 61857910 | 62052777 |
| 61953109 | 62169027 | 61832299 | 62077305 | 61971185 | 62172425 | 61863969 | 62072221 |
| 61958030 | 62169028 | 61833582 | 62077869 | 61971734 | 62173197 | 61878280 | 62077311 |
| 61958031 | 62169064 | 61837336 | 62085543 | 61971735 | 62173198 | 61879235 | 62085964 |
| 61958327 | 62169065 | 61845036 | 62085555 | 61971736 | 62174394 | 61880390 | 62098850 |
| 61958329 | 62170094 | 61853393 | 62085958 | 61976427 | 62174395 | 61890013 | 62098851 |
| 61963907 | 62170097 | 61853394 | 62094393 | LPS-FLEX GSF OPTION FEMORAL, SIZE F-LT |  | 61900476 | 62110243 |
| 61963908 | 62170102 | 61854830 | 62096027 |  |  | 61900477 | 62111640 |
| 61964178 | 62170104 | 61866727 | 62097833 | Item: 00-5764-016-51 |  | 61906080 | 62122673 |
| 61971133 | 62170402 | 61871541 | 62097834 | Lotes: | 61982478 | 61907464 | 62127562 |
| 61971181 | 62170403 | 61871542 | 62098073 | 61792793 | 61990937 | 61915334 | 62134718 |
| 61972190 | 62170404 | 61876293 | 62098802 | 61792794 | 61995694 | 61916171 | 62140669 |
| 61972194 | 62171080 | 61876294 | 62098847 | 61804255 | 61995696 | 61927986 | 62149048 |
| 61978305 | 62173192 | 61876295 | 62098848 | 61806271 | 61997354 | 61933852 | 62154294 |
| 61978545 | 62174388 | 61876929 | 62110241 | 61814754 | 62005967 | 61939198 | 62156828 |

| LPS-FLEX GSF OPTION FEMORAL, SIZE F-RT |  | M/G UNI KNEE PRECOAT FEM, MED-LT/LAT-RT, 47MM A/P |  | M/G UNI KNEE PRECOAT FEM, MED-RT/LAT-LT, 50MM A/P |  | NATURAL-KNEE GSF NP FLEX FEM, SIZE 4-RT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item: 00-5764-016-52 |  | Item: 00-5790-024-00 |  | Item: 00-5790-027-00 |  | Item: 00-5414-017-02 |  |  |
| Lotes: | 61964450 | Lotes: | 62025572 | Lotes: | 62045723 | Lotes: |  | 62001895 |
| 61949725 | 62163088 | 61822278 | 62105235 | 61782626 | 62068115 | 61824684 |  | 62005771 |
| 61954907 | 62168669 | 61928510 | 62110658 | 61824553 | 62092386 | 61871418 |  | 62025844 |
| 61955570 | 62168677 | 61952565 | 77001780 | 61921258 | 77001783 | 61876224 |  | 62046213 |
| 61960732 | 62168688 | M/G UNI KNEE PRECOAT FEM, MED-LT/LAT-RT, 50MM A/P |  | 61952568 |  | 61889363 |  | 62054634 |
| 61964191 | 62168693 |  |  | M/G UNI KNEE PRECOAT FEM, MED-RT/LAT-LT, 52MM A/P |  | 61899535 |  | 62062145 |
| LPS-FLEX GSF OPTION FEMORAL, SIZE G-LT |  | Item: 00-5790-026-00 |  |  |  | 61904179 |  | 62074937 |
|  |  | Lotes: | 61952567 | Item: 00-5790-029-00 |  | 61928675 |  | 62104630 |
| Item: 00-5764-017-51 |  | 11006199 | 62005615 | Lotes: | 62005616 | 61933394 |  | 62110727 |
| Lotes: | 62034482 | 61777601 | 62062058 | 61805632 | 77001785 | 61950164 |  |  |
| 61807828 | 62087938 | 61815430 | 62086067 | M/G UNI KNEE PRECOAT FEM, MED-RT/LAT-LT, 56MM A/P |  | NATURAL-KNEE GSM POR FLEX FEM, SIZE 2-RT |  |  |
| 61835350 | 62117139 | 61824552 | 77001782 |  |  |  |  |  |
| 61907463 | 62126104 | M/G UNI KNEE PRECOAT FEM, MED-LT/LAT-RT, 52MM A/P |  | Item: 00-5790-031-00 |  | Item:00-5412-015-02 |  |  |
| 61944906 | 62136387 |  |  | Lotes: | 62002487 | Lotes: |  | 61975655 |
| 61967907 | 62171585 | Item: 00-5790-028-00 |  |  | 77001787 | 11001440 |  | 61983536 |
| 61996353 |  | Lotes: | 62062059 | NATURAL-KNEE GSF NP FLEX FEM, SIZE 0-RT |  | 11003149 |  | 61988106 |
| LPS-FLEX GSF OPTION FEMORAL, SIZE G-RT |  | 11006735 | 77001784 |  |  | 11004422 |  | 61988107 |
|  |  | 61831671 |  | Item: 00-5414-013-02 |  | 11004477 |  | 61995014 |
| Item: 00-5764-017-52 |  | M/G UNI KNEE PRECOAT FEM, MED-LT/LAT-RT, 56MM A/P |  | Lotes: | 62001882 | 11005840 |  | 62001897 |
| Lotes: | 61982476 |  |  | 11006436 | 62020365 | 11006300 |  | 62005775 |
| 61806276 | 61996355 | Item: 00-5790-030-00 |  | 61768287 | 62032695 | 61777756 |  | 62013575 |
| 61835845 | 62067956 | Lotes: | 61968455 | 61768287R | 62046201 | 61782977 |  | 62013586 |
| 61907462 | 62090171 | 61881087 | 77001786 | 61871391 | 62054637 | 61796047 |  | 62013587 |
| 61917771 | 62136388 | M/G UNI KNEE PRECOAT FEM, MED-RT/LAT-LT, 42MM A/P |  | 61876203 | 62054637R | 61806562 |  | 62020383 |
| 61951114 | 62156850 |  |  | 61889334 | 62074928 | 61806563 |  | 62025800 |
| 61967909 | 62171591 | Item: 00-5790-021-00 |  | 61910523 | 62094873 | 61867212 |  | 62025801 |
| LPS-FLEX GSF POROUS FEMORAL, SIZE F-RT |  | Lotes: | 61933230 | 61940029 | 62103499 | 61867213 |  | 62032711 |
|  |  | 11005163 | 62013359 | 61971424 | 62117187 | 61871424 |  | 62041160 |
| Item: 00-5762-016-52 |  | 11005243 | 62086803 | 61983528 | 62128275 | 61872035 |  | 62054603 |
| Lote: | 11005195 | 11006254 | 77001777 | 61994980 | 77001023 | 61876226 |  | 62056958 |
| M/G UNI KNEE PRECOAT FEM, MED-LT/LAT-RT, 42MM A/P |  | M/G UNI KNEE PRECOAT FEM, MED-RT/LAT-LT, 44MM A/P |  | NATURAL-KNEE GSF NP FLEX FEM, SIZE 4-LT |  | 61885240 |  | 62062122 |
|  |  |  |  |  |  | 61889370 |  | 62068182 |
| Item: 00-5790-020-00 |  | Item: 00-5790-023-00 |  | Item: 00-5414-017-01 |  | 61894436 |  | 62074905 |
| Lotes: | 61933229 | Lotes: | 61928509 | Lotes: | 61963823 | 61899511 |  | 62080694 |
| 11004267 | 61949771 | 11003416 | 61933231 | 11004925 | 61971475 | 61904154 |  | 62086883 |
| 11005144 | 62062057 | 11003680 | 61949247 | 11006490 | 61988083 | 61916029 |  | 62104205 |
| 61855504 | 77001776 | 11003843 | 61993546 | 61777741 | 61994991 | 61921361 |  | 62104646 |
| 61915949 |  | 61795864 | 62020300 | 61801560 | 62005770 | 61928677 |  | 62110690 |
| M/G UNI KNEE PRECOAT FEM, MED-LT/LAT-RT, 44MM A/P |  | 61810169 | 62056497 | 61837057 | 62025843 | 61940207 |  | 62117168 |
|  |  | 61889207 | 62074834 | 61867209 | 62041147 | 61952635 |  | 62122805 |
| Item: 00-5790-022-00 |  | 61904081 | 77001779 | 61872013 | 62054638 | 61963807 |  | 62128264 |
| Lotes: | 61932359 | M/G UNI KNEE PRECOAT FEM, MED-RT/LAT-LT, 47MM A/P |  | 61885276 | 62062144 | 61968948 |  |  |
| 11004689 | 61939861 |  |  | 61889362 | 62074934 | NATURAL-KNEE GSM POR FLEX FEM, SIZE 3-LT |  |  |
| 11004850 | 61958404 | Item: 00-5790-025-00 |  | 61904178 | 62094875 |  |  |  |
| 11006797 | 61987879 | Lotes: | 61952566 | 61904178R | 62117197 | Item: 00-5412-016-01 |  |  |
| 61788933 | 61993535 | 11005169 | 62000808 | 61910561 | 77001027 | Lotes: | 61950171 |  |
| 61810168 | 62041075 | 11006839 | 62020301 | 61928674 | 77001464 | 11003194 | 61952636 |  |
| 61831670 | 62074833 | 61777599 | 62056498 | 61952632 |  | 11003207 | 61952637 |  |
| 61894364 | 77001778 | 61795865 | 62074835 | NATURAL-KNEE GSF NP FLEX FEM, SIZE 4-RT |  | 11004099 | 61958443 |  |
| 61910487 |  | 61822279 | 62080646 |  |  | 11004486 | 61958444 |  |
| M/G UNI KNEE PRECOAT FEM, MED-LT/LAT-RT, 47MM A/P |  | 61899451 | 62104129 | Item: 00-5414-017-02 |  | 11004488 | 61963808 |  |
|  |  | 61928511 | 77001781 | Lotes: | 61950165 | 11004569 | 61963809 |  |
| Item: 00-5790-024-00 |  | 61936678 |  | 11005236 | 61950166 | 11004571 | 61968949 |  |
| Lotes: | 62054459 |  |  | 11005311 | 61952633 | 11004855 | 61968950 |  |
| 61788934 | 62068114 |  |  | 11006896 | 61958472 | 11004880 | 61968951 |  |
| 61805631 | 62080645 |  |  | 61774297 | 61994989 | 11004921 | 61975656 |  |

| NATURAL-KNEE GSM POR FLEX FEM, SIZE 3-LT |  | NATURAL-KNEE GSM POR FLEX FEM, SIZE 3-LT |  | NATURAL-KNEE GSM POR FLEX FEM, SIZE 4-LT |  | NATURAL-KNEE GSM POR FLEX FEM, SIZE 4-RT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item: 00-5412-016-01 |  | Item: 00-5412-016-01 |  | Item: 00-5412-017-01 |  | Item:00-5412-017-02 |  |
| Lotes: | 61975657 | Lotes: | 62092462 | Lotes: | 62025803 | Lotes: | 61952643 |
| 11005070 | 61975658 | 61899549 | 62092463 | 61810282 | 62025804 | 61782981 | 61995024 |
| 11005071 | 61975659 | 61904155 | 62094870 | 61815751 | 62032716 | 61782982 | 61995025 |
| 11005190 | 61975660 | 61904156 | 62103504 | 61815752 | 62032717 | 61789829 | 62001907 |
| 11005766 | 61983537 | 61910532 | 62104180 | 61815753 | 62041168 | 61789841 | 62001908 |
| 11005970 | 61983538 | 61910533 | 62104181 | 61822644 | 62041169 | 61796056 | 62001909 |
| 11005971 | 61983550 | 61910534 | 62104207 | 61824652 | 62041170 | 61796057 | 62005782 |
| 11006008 | 61986587 | 61916030 | 62104207R | 61824653 | 62046178 | 61796057R | 62005783 |
| 11006100 | 61988108 | 61921362 | 62110691 | 61831774 | 62054608 | 61796058 | 62005784 |
| 11006234 | 61988109 | 61921363 | 62110692 | 61837034 | 62054609 | 61801509 | 62013582 |
| 11006309 | 61991990 | 61928678 | 62110699 | 61837035 | 62056964 | 61801510 | 62013583 |
| 11006457 | 61991994 | 61928679 | 62122806 | 61867303 | 62056965 | 61801511 | 62013584 |
| 11006982 | 61995015 | 61933415 | 62128265 | 61867303R | 62056965R | 61806572 | 62013593 |
| 11007026 | 61995016 | 61933416 | 62128266 | 61871431 | 62062130 | 61810247 | 62020394 |
| 61777751 | 61995017 | 61936720 | 62128267 | 61871433 | 62062131 | 61810283 | 62020395 |
| 61777757 | 62001898 | 61940208 | 62132476 | 61872040 | 62062132 | 61810284 | 62025805 |
| 61777758 | 62001899 | NATURAL-KNEE GSM POR FLEX FEM, SIZE 4-LT |  | 61876231 | 62068188 | 61822645 | 62025806 |
| 61782969 | 62001900 |  |  | 61885245 | 62068189 | 61822646 | 62032718 |
| 61782978 | 62001901 | Item: 00-5412-017-01 |  | 61885246 | 62074911 | 61824654 | 62032719 |
| 61789818 | 62005776 | Lotes: | 61936722 | 61885247 | 62074912 | 61824655 | 62032720 |
| 61789819 | 62005777 | 11003172 | 61936723 | 61889376 | 62080692 | 61837036 | 62041171 |
| 61789820 | 62013576 | 11003197 | 61940212 | 61894442 | 62080695 | 61837037 | 62041172 |
| 61789821 | 62013577 | 11003218 | 61940213 | 61894443 | 62086890 | 61862204 | 62046179 |
| 61796048 | 62013588 | 11004423 | 61950175 | 61899513 | 62092467 | 61867215 | 62046180 |
| 61796049 | 62013589 | 11004611 | 61952640 | 61899551 | 62092468 | 61871436 | 62054610 |
| 61796050 | 62020384 | 11004762 | 61952641 | 61904159 | 62092469 | 61871437 | 62054611 |
| 61796051 | 62020385 | 11004927 | 61958447 | 61910535 | 62104206 | 61872041 | 62056966 |
| 61806564 | 62020386 | 11004963 | 61958448 | 61910567 | 62104647 | 61872042 | 62056969 |
| 61806565 | 62020387 | 11004964 | 61963812 | 61916033 | 62110695 | 61876232 | 62062133 |
| 61810244 | 62032712 | 11005044 | 61963813 | 61916034 | 62110696 | 61885248 | 62062134 |
| 61810277 | 62032713 | 11005301 | 61968954 | 61916035 | 62117175 | 61885249 | 62068190 |
| 61810278 | 62041161 | 11005768 | 61968955 | 61921366 | 62122808 | 61885250 | 62074913 |
| 61822640 | 62041162 | 11006518 | 61975664 | 61921367 | 62128270 | 61889377 | 62074914 |
| 61824650 | 62041163 | 11006585 | 61975665 | 61928682 |  | 61894444 | 62080693 |
| 61831766 | 62041164 | 11006765 | 61975666 | NATURAL-KNEE GSM POR FLEX FEM, SIZE 4-RT |  | 61894445 | 62086891 |
| 61831767 | 62046173 | 11006815 | 61975667 |  |  | 61899514 | 62086892 |
| 61831768 | 62046174 | 11007002 | 61983542 | Item:00-5412-017-02 |  | 61899552 | 62092470 |
| 61831769 | 62054604 | 61777761 | 61983543 | Lotes: | 61958449 | 61904160 | 62092471 |
| 61837030 | 62054605 | 61777762 | 61983544 | 11003153 | 61958450 | 61904161 | 62092472 |
| 61855584 | 62056959 | 61782970 | 61983552 | 11003217 | 61963814 | 61910568 | 62104183 |
| 61858029 | 62056960 | 61782971 | 61986590 | 11003238 | 61963815 | 61916036 | 62104183R |
| 61862203 | 62056961 | 61782980 | 61988112 | 11004424 | 61968956 | 61916037 | 62104632 |
| 61862254 | 62062123 | 61789826 | 61991992 | 11004734 | 61968957 | 61921368 | 62104657 |
| 61867302 | 62062124 | 61789827 | 61991996 | 11004761 | 61968958 | 61921369 | 62110697 |
| 61871426 | 62062125 | 61789828 | 61995022 | 11005011 | 61975668 | 61928683 | 62110698 |
| 61871427 | 62068183 | 61789840 | 61995023 | 11005302 | 61975669 | 61933420 | 62117176 |
| 61872036 | 62074906 | 61796054 | 62001905 | 11005310 | 61975670 | 61936724 | 62122809 |
| 61872037 | 62074907 | 61796055 | 62001906 | 11005889 | 61975671 | 61940214 | 62122810 |
| 61876227 | 62074908 | 61801505 | 62005780 | 11006045 | 61983545 | 61950173 | 62128271 |
| 61876228 | 62080686 | 61801506 | 62005781 | 11006492 | 61983546 | 61950174 | 62128272 |
| 61885241 | 62080687 | 61801507 | 62005805 | 11006519 | 61983547 | 61952642 | 62132481 |
| 61885242 | 62080688 | 61801508 | 62013580 | 11006758 | 61983553 | NATURAL-KNEE GSM POR FLEX FEM, SIZE 5-LT |  |
| 61889371 | 62080689 | 61801526 | 62013581 | 11007001 | 61986591 |  |  |
| 61889372 | 62086884 | 61806570 | 62013592 | 11007081 | 61988113 | Item: 00-5412-018-01 |  |
| 61889373 | 62086885 | 61810246 | 62020392 | 61777752 | 61991993 | Lotes: | 61986592 |
| 61894437 | 61894438 | 61810281 | 62020393 | 61777763 | 61991997 | 11005767 | 61988114 |

| NATURAL-KNEE GSM POR FLEX FEM, SIZE 5-LT |  | NEXGEN CR OPTION FEMORAL, SIZE D-LT |  | NEXGEN CR OPTION FEMORAL, SIZE E-LT |  | NEXGEN CR OPTION FEMORAL, SIZE E-RT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item: 00-5412-018-01 |  | Item: 00-5966-014-01 |  | Item: 00-5966-015-01 |  | Item: 00-5966-015-02 |  |
| Lotes: | 61995026 | Lotes: | 62033088 | Lotes: | 61996942 | Lotes: | 61991760 |
| 61777753 | 62001910 | 61883263 | 62038014 | 11400253 | 61996943 | 61782660 | 61998807 |
| 61782983 | 62001910R | 61883264 | 62047985 | 11400295 | 61998627 | 61851727 | 61998808 |
| 61867216 | 62005785 | 61886303 | 62047986 | 11400336 | 61998629 | 61851728 | 62003609 |
| 61872043 | 77001458 | 61890020 | 62067952 | 61788743 | 61998630 | 61861361 | 62003615 |
| 61889378 | 77001459 | 61890021 | 62073104 | 61851725 | 62003109 | 61865915 | 62008744 |
| 61910536 | 77001459R | 61890694 | 62080815 | 61851726 | 62003113 | 61865916 | 62008746 |
| 61958451 | 77001460 | 61896063 | 62085948 | 61865917 | 62008742 | 61870728 | 62008747 |
| 61958488 | 77001461 | 61916149 | 62092287 | 61874466 | 62008743 | 61874467 | 62020809 |
| 61971299 | 77001462 | 61918723 | 62110232 | 61881044 | 62020808 | 61879228 | 62028080 |
| 61975672 | 77001483 | 61918967 | 62110233 | 61881045 | 62033090 | 61881671 | 62028084 |
| 61975673 |  | 61924446 | 62119544 | 61885779 | 62034603 | 61881672 | 62028447 |
| NATURAL-KNEE GSM POR FLEX FEM, SIZE 5-RT |  | 61933809 | 62123030 | 61886270 | 62034604 | 61886323 | 62038814 |
|  |  | 61943608 | 62133158 | 61899631 | 62038572 | 61886335 | 62039938 |
| Item: 00-5412-018-02 |  | 61946984 | 62139972 | 61899632 | 62038575 | 61901223 | 62040758 |
| Lotes: | 61928684 | 61971724 | 62139995 | 61901222 | 62038808 | 61901224 | 62040759 |
| 11003166 | 61971308 | 61971725 | 62142356 | 61907445 | 62040757 | 61901225 | 62049389 |
| 11003184 | 61983548 | 61974122 | 62152617 | 61907446 | 62048441 | 61902951 | 62049390 |
| 11003184R | 61988115 | 61974123 | 62152618 | 61907447 | 62048442 | 61902952 | 62067349 |
| 11004266 | 61991998 | 61978521 | 62164318 | 61908303 | 62066772 | 61902953 | 62067350 |
| 11004519 | 61995027 | 61978522 | 62173182 | 61908304 | 62074210 | 61908284 | 62067903 |
| 11005930 | 62001911 | 61988452 |  | 61909335 | 62079856 | 61908285 | 62074224 |
| 61777754 | 62001911R | NEXGEN CR OPTION FEMORAL, SIZE D-RT |  | 61917749 | 62080306 | 61908286 | 62080307 |
| 61782984 | 62005786 |  |  | 61917750 | 62086629 | 61909339 | 62080308 |
| 61801512 | 62117177 | Item: 00-5966-014-02 |  | 61917751 | 62086630 | 61909480 | 62080813 |
| 61806574 | 77001452 | Lotes: | 61996348 | 61918721 | 62092284 | 61917752 | 62080814 |
| 61810285 | 77001453 | 61851720 | 61996349 | 61918722 | 62092524 | 61917753 | 62086631 |
| 61850060 | 77001454 | 61874459 | 62003768 | 61918970 | 62098791 | 61917754 | 62086632 |
| 61867304 | 77001455 | 61879226 | 62003769 | 61918971 | 62098792 | 61918719 | 62092525 |
| 61872044 | 77001456 | 61883265 | 62022323 | 61918972 | 62105730 | 61918720 | 62092526 |
| 61889379 | 77001457 | 61883266 | 62028039 | 61920436 | 62110795 | 61920437 | 62098968 |
| 61910537 |  | 61890696 | 62028045 | 61924448 | 62110809 | 61920438 | 62099266 |
| NEXGEN CR OPTION FEMORAL, SIZE C-LT |  | 61893232 | 62033089 | 61924449 | 62110810 | 61920439 | 62099267 |
|  |  | 61893234 | 62038015 | 61937799 | 62117283 | 61920440 | 62105731 |
| Item: 00-5966-013-01 |  | 61902949 | 62047525 | 61942841 | 62123034 | 61924450 | 62105732 |
| Lotes: | 61997338 | 61916150 | 62073105 | 61943188 | 62128363 | 61926126 | 62106560 |
| 61893236 | 61997339 | 61918968 | 62081425 | 61946975 | 62128375 | 61939182 | 62106566 |
| 61939720 | 62164866 | 61918969 | 62081426 | 61946980 | 62131027 | 61939184 | 62117328 |
| 61976414 | 62173181 | 61924447 | 62085949 | 61964947 | 62137079 | 61939185 | 62117329 |
| NEXGEN CR OPTION FEMORAL, SIZE C-RT |  | 61933810 | 62098790 | 61964949 | 62146937 | 61946981 | 62128376 |
|  |  | 61937797 | 62105729 | 61965576 | 62155683 | 61946982 | 62129349 |
| Item: 00-5966-013-02 |  | 61947190 | 62110794 | 61977306 | 62156809 | 61961808 | 62131207 |
| Lotes: | 61997340 | 61947191 | 62120689 | 61977316 | 62159281 | 61961809 | 62131208 |
| 61893622 | 61998618 | 61971726 | 62123033 | 61979126 | 62164823 | 61962865 | 62137083 |
| 61939721 | 62142586 | 61971727 | 62133828 | 61979130 | 62171734 | 61965577 | 62142595 |
| 61976415 | 62172419 | 61971728 | 62140115 | 61979774 | 62171789 | 61965934 | 62146938 |
| NEXGEN CR OPTION FEMORAL, SIZE D-LT |  | 61976416 | 62141175 | 61979776 | 62174412 | 61965935 | 62156810 |
|  |  | 61977294 | 62147815 | 61987062 | 62174413 | 61977550 | 62157840 |
| Item: 00-5966-014-01 |  | 61978523 | 62152642 | 61987063 |  | 61977551 | 62157958 |
| Lotes: | 61989037 | 61979109 | 62164670 | NEXGEN CR OPTION FEMORAL, SIZE E-RT |  | 61977552 | 62157959 |
| 11400307 | 61996346 | 61979116 | 62164672 |  |  | 61982743 | 62164865 |
| 61782655 | 61996347 | 61989039 | 62164822 | Item: 00-5966-015-02 |  | 61982744 | 62171845 |
| 61850922 | 62002067 |  |  | Lotes: | 61988191 | 61983003 | 62171846 |
| 61855960 | 62002068 |  |  | 11400252 | 61988194 | 61983004 |  |
| 61873439 | 62022322 |  |  | 11400352 | 61991759 |  |  |

| NEXGEN CR OPTION FEMORAL, SIZE F-LT |  | NEXGEN CR OPTION FEMORAL, SIZE F-RT |  | NEXGEN CR OPTION FEMORAL, SIZE G-RT |  | NEXGEN CR PRECOAT FEMORAL, SIZE G-LT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item: 00-5966-016-01 |  | Item:00-5966-016-02 |  | Item: 00-5966-017-02 |  | Item: 00-5970-017-01 |  |
| Lotes: | 61999559 | Lotes: | 61999561 | Lotes: | 62004999 | Lote: | 11003049 |
| 11400415 | 61999560 | 61930159 | 62080786 | 61884189 | 62017262 | NEXGEN CR PRECOAT FEMORAL, SIZE H-LT |  |
| 61782661 | 62014391 | 61944889 | 62080787 | 61885172 | 62017263 |  |  |
| 61851729 | 62014392 | 61944890 | 62086610 | 61890763 | 62027200 | Item: 00-5970-018-01 |  |
| 61881674 | 62025349 | 61944891 | 62086611 | 61890765 | 62028075 | Lotes: | 11003323 |
| 61881675 | 62025350 | 61946488 | 62092527 | 61909343 | 62029523 |  | 61758971 |
| 61886337 | 62025351 | 61957853 | 62093279 | 61909344 | 62029524 | NEXGEN CR PRECOAT FEMORAL, SIZE H-RT |  |
| 61890515 | 62028448 | 61959003 | 62098796 | 61913198 | 62040756 |  |  |
| 61892006 | 62028449 | 61970683 | 62098837 | 61918727 | 62046898 | Item: 00-5970-018-02 |  |
| 61892007 | 62029475 | 61970684 | 62106708 | 61923573 | 62046900 | Lotes: | 11003322 |
| 61895868 | 62039939 | 61970685 | 62106709 | 61923574 | 62067912 |  | 11003330 |
| 61895869 | 62042302 | 61972170 | 62118583 | 61923575 | 62086636 | NEXGEN CR-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE C-LT |  |
| 61899630 | 62046231 | 61972171 | 62121797 | 61931673 | 62107212 |  |  |
| 61912359 | 62046232 | 61972172 | 62121798 | 61936774 | 62122565 | Item: 00-5956-013-01 |  |
| 61912360 | 62046233 | 61972740 | 62137517 | 61957855 | 62131282 | Lotes: | 62075014 |
| 61913193 | 62046890 | 61980577 | 62137537 | 61962870 | 62131283 | 61782485 | 62117143 |
| 61917760 | 62046891 | 61980578 | 62140666 | 61962871 | 62137758 | 62056264 |  |
| 61918724 | 62063280 | 61980579 | 62141726 | 61962872 | 62140645 | NEXGEN CR-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE C-RT |  |
| 61923577 | 62067905 | 61982463 | 62142358 | 61964945 | 62152311 |  |  |
| 61924451 | 62086608 | 61988454 | 62151140 | 61782666 | 62002039 | Item: 00-5956-013-02 |  |
| 61930158 | 62086609 | 61988455 | 62152272 | 61879329 | 62004998 | Lotes: | 62086765 |
| 61935980 | 62098794 | 61992056 | 62159329 | 61964946 |  |  | 62117144 |
| 61944886 | 62098795 | 61992057 | 62168049 | NEXGEN CR POROUS FEMORAL, SIZE E-LT |  | NEXGEN CR-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE C-RT MINUS |  |
| 61944887 | 62106701 | 61926130 | 62074271 |  |  |  |  |
| 61962873 | 62106702 | NEXGEN CR OPTION FEMORAL, SIZE G-LT |  | Item: 00-5972-015-01 |  | Item: 00-5956-013-06 |  |
| 61962874 | 62117331 |  |  | Lote: | 61777593 | Lote: | 62124799 |
| 61966241 | 62121775 | Item: 00-5966-017-01 |  | NEXGEN CR POROUS FEMORAL, SIZE H-RT |  | NEXGEN CR-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE D-LT |  |
| 61966242 | 62127470 | Lotes: | 61989042 |  |  |  |  |
| 61972741 | 62131252 | 11400356 | 61992058 | Item: 00-5972-018-02 |  | Item: 00-5956-014-01 |  |
| 61977556 | 62137515 | 61782664 | 61992059 | Lote: | 4002192 | Lotes: | 61985025 |
| 61977557 | 62140660 | 61866711 | 62000974 | NEXGEN CR PRECOAT FEMORAL, SIZE B-RT |  | 61844569 | 62034470 |
| 61988453 | 62151136 | 61875442 | 62000975 |  |  | 61850921 | 62094382 |
| 61991776 | 62152287 | 61884187 | 62017250 | Item: 00-5970-012-02 |  | 61855959 | 62107136 |
| 61991778 | 62159285 | 61890027 | 62017261 | Lote: | 61878272 | 61881040 | 62118576 |
| NEXGEN CR OPTION FEMORAL, SIZE F-RT |  | 61890755 | 62027198 | NEXGEN CR PRECOAT FEMORAL, SIZE C-RT |  | 61972166 | 62125123 |
|  |  | 61908292 | 62027199 |  |  | 61980310 | 62160791 |
| Item:00-5966-016-02 |  | 61909340 | 62029521 | Item: 00-5970-013-02 |  | NEXGEN CR-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE D-LT MINUS |  |
| Lotes: | 62003771 | 61913196 | 62047527 | Lotes: | 61777576 |  |  |
| 11400303 | 62003772 | 61918726 | 62080816 |  | 62135909 | Item: 00-5956-014-05 |  |
| 61782663 | 62014393 | 61921453 | 62086633 | NEXGEN CR PRECOAT FEMORAL, SIZE D-RT |  | Lote: | 62166743 |
| 61788749 | 62014394 | 61921454 | 62086634 |  |  | NEXGEN CR-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE D-RT |  |
| 61883268 | 62025176 | 61922262 | 62107194 | Item: 00-5970-014-02 |  |  |  |
| 61884184 | 62025177 | 61931672 | 62107198 | Lotes: | 62132399R | Item: 00-5956-014-02 |  |
| 61888037 | 62025348 | 61957854 | 62128377 | 11400192 | 62135920 | Lotes: | 62023791 |
| 61892369 | 62028450 | 61962314 | 62131268 | 62122787 | 62135921 | 61835926 | 62067898 |
| 61892371 | 62039940 | 61962316 | 62140649 | 62132399 |  | 61839709 | 62094383 |
| 61895870 | 62042313 | 61962317 | 62140653 | NEXGEN CR PRECOAT FEMORAL, SIZE E-RT |  | 61869873 | 62122981 |
| 61895871 | 62042323 | 61972742 | 62159330 |  |  | 61881043 | 62154041 |
| 61895872 | 62043145 | 61978274 | 62172420 | Item: 00-5970-015-02 |  | 61906386 | 62161213 |
| 61895875 | 62046215 | 61988456 | 62174409 | Lotes: | 61777581 | NEXGEN CR-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE D-RT MINUS |  |
| 61899629 | 62046216 | NEXGEN CR OPTION FEMORAL, SIZE G-RT |  | 11002229 | 62135936 |  |  |
| 61913194 | 62046230 |  |  | NEXGEN CR PRECOAT FEMORAL, SIZE F-RT |  | Item: 00-5956-014-06 |  |
| 61918725 | 62059377 | Item: 00-5966-017-02 |  |  |  | Lotes: | 62126727 |
| 61924453 | 62062230 | Lotes: | 61973242 | Item: 00-5970-016-02 |  |  | 62137069 |
| 61924454 | 62067908 | 11006417 | 61989045 | Lotes: | 61777581 |  |  |
| 61924455 | 62074267 | 11400382 | 62000976 |  | 62135936 |  |  |

| NEXGEN CR-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE E-LT |  | NEXGEN CR-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE F-LT |  | NEXGEN CR-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE G-LT MINUS |  | NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE C-RT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item: 00-5956-015-01 |  | Item: 00-5956-016-01 |  | Item: 00-5956-017-05 |  | Item: 00-5950-013-02 |  |
| Lotes: | 61972737 | Lotes: | 61989682 | Lotes: | 62126102 | Lotes: | 62030313 |
| 11005209 | 61982306 | 61810703 | 62030345 |  | 62134747 | NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE C-RT MINUS |  |
| 11400132 | 61986420 | 61826933 | 62030593 | NEXGEN CR-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE G-RT |  |  |  |
| 61803565 | 61986702 | 61833599 | 62054911 |  |  | Item: 00-5950-013-06 |  |
| 61821415 | 62024955 | 61864881 | 62083126 | Item: 00-5956-017-02 |  | Lotes: | 11003339 |
| 61821416 | 62046227 | 61895864 | 62083127 | Lotes: | 62030636 |  | 62171088 |
| 61826928 | 62076994 | 61907448 | 62109161 | 61803569 | 62051197 | NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE D-LT |  |
| 61835330 | 62076999 | 61915313 | 62114098 | 61815712 | 62073095 |  |  |
| 61854818 | 62084437 | 61932289 | 62117146 | 61855965 | 62096010 | Item: 00-5950-014-01 |  |
| 61858473 | 62109654 | 61932291 | 62126728 | 61885778 | 62114025 | Lotes: | 61999556 |
| 61867606 | 62110605 | 61971163 | 62154274 | 61901226 | 62117149 | 11400334 | 62005884 |
| 61869874 | 62119541 | 61978525 | 62163103 | 61929404 | 62126736 | 61817750 | 62011561 |
| 61876279 | 62127087 | 61986178 |  | 61971165 | 62143640 | 61827935 | 62022990 |
| 61895313 | 62138241 | NEXGEN CR-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE F-LT MINUS |  | 61991756 | 62161216 | 61832285 | 62030319 |
| 61915309 | 62144132 |  |  | 62007004 | 62170057 | 61835326 | 62039177 |
| 61926128 | 62152926 | Item: 00-5956-016-05 |  | NEXGEN CR-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE G-RT MINUS |  | 61857891 | 62051191 |
| 61934960 | 62162199 | Lotes: | 62138681 |  |  | 61857892 | 62062520 |
| 61958022 | 62172418 | 62121616 | 62162202 | Item: 00-5956-017-06 |  | 61900460 | 62092262 |
| 61962868 |  | 62127085 | 62170903 | Lotes: | 62160793 | 61900462 | 62097716 |
| NEXGEN CR-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE E-LT MINUS |  | NEXGEN CR-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE F-RT |  | 62079857 | 62169051 | 61906384 | 62100467 |
|  |  |  |  | NEXGEN CR-FLEX POROUS FEMORAL, SIZE F-LT |  | 61921448 | 62107134 |
| Item: 00-5956-015-05 |  | Item: 00-5956-016-02 |  |  |  | 61933834 | 62124802 |
| Lotes: | 62122982 | Lotes: | 61986713 | Item: 00-5952-016-01 |  | 61940956 | 62131186 |
| 62091540 | 62127088 | 61811794 | 62026095 | Lotes: | 61774124 | 61964633 | 62142614 |
| 62119542 | 62138258 | 61817755 | 62043310 |  | 61782595 | 61974381 | 62160335 |
| NEXGEN CR-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE E-RT |  | 61827940 | 62077294 | NEXGEN CR-FLEX POROUS FEMORAL, SIZE F-RT MINUS |  | 61980308 | 62166742 |
|  |  | 61865912 | 62083130 |  |  | 61992035 | 62171089 |
| Item: 00-5956-015-02 |  | 61873444 | 62100468 | Item: 00-5952-016-06 |  | 61992036 |  |
| Lotes: | 61982462 | 61880101 | 62107984 | Lote: | 11004288 | NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE D-LT MINUS |  |
| 11400116 | 61982742 | 61894398 | 62115961 | NEXGEN CR-FLEX POROUS FEMORAL, SIZE G-LT |  |  |  |
| 61803567 | 61988148 | 61910871 | 62117147 |  |  | Item: 00-5950-014-05 |  |
| 61822947 | 62002066 | 61921452 | 62126729 | Item: 00-5952-017-01 |  | Lotes: | 62058212 |
| 61822948 | 62012658 | 61964438 | 62145821 | Lote: | 11005095 | 61835327 | 62122662 |
| 61835393 | 62022038 | 61978526 | 62156807 | NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL SIZE E-LT MINUS |  | NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE D-RT |  |
| 61842348 | 62028028 | 61986709 | 62162770 |  |  |  |  |
| 61849045 | 62047517 | NEXGEN CR-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE F-RT MINUS |  | Item: 00-5950-015-05 |  | Item: 00-5950-014-02 |  |
| 61859222 | 62072210 |  |  | Lotes: | 62030633 | Lotes: | 62007000 |
| 61864878 | 62078811 | Item: 00-5956-016-06 |  | 61823885 | 62054070 | 11400337 | 62011562 |
| 61864879 | 62085937 | Lotes: | 62127086 | 61858477 | 62091541 | 61827936 | 62019491 |
| 61869876 | 62098284 | 62075017 | 62169047 | 61876281 | 62138242 | 61830369 | 62030320 |
| 61876938 | 62110230 | 62107985 |  | 61953097 | 62172417 | 61844039 | 62040699 |
| 61897287 | 62127119 | NEXGEN CR-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE G-LT |  | 61999987 |  | 61847663 | 62058769 |
| 61901218 | 62127468 |  |  | NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE B-RT |  | 61857895 | 62068569 |
| 61916147 | 62144290 | Item: 00-5956-017-01 |  |  |  | 61857896 | 62092285 |
| 61927965 | 62154043 | Lotes: | 61996944 | Item: 00-5950-012-02 |  | 61900463 | 62097717 |
| 61929400 | 62162764 | 61797740 | 62018673 | Lote: | 61777545 | 61901179 | 62097718 |
| 61963686 | 62169024 | 61813670 | 62052670 | NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE C-LT |  | 61922252 | 62119167 |
| 61973239 | 62171732 | 61814765 | 62078825 |  |  | 61939801 | 62126098 |
| 61973241 |  | 61837325 | 62084440 | Item: 00-5950-013-01 |  | 61939802 | 62126099 |
| NEXGEN CR-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE E-RT MINUS |  | 61876918 | 62086771 | Lotes: | 62092032 | 61964638 | 62137073 |
|  |  | 61903674 | 62112977 | 61854815 | 62171087 | 61980573 | 62148759 |
| Item: 00-5956-015-06 |  | 61918975 | 62125785 | NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE C-RT |  | 61980574 | 62149010 |
| Lotes: | 62085936 | 61946490 | 62143177 |  |  | 61992037 | 62167498 |
|  | 62127118 | 61971164 | 62160337 | Item: 00-5950-013-02 |  | 61999557 | 62171787 |
|  |  | 61973245 |  | Lotes: | 62005882 |  |  |

| NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE D-RT MINUS |  | NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE E-RT |  | NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE F-LT |  | NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE F-RT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item: 00-5950-014-06 |  | Item: 00-5950-015-02 |  | Item: 00-5950-016-01 |  | Item: 00-5950-016-02 |  |
| Lotes: | 62101538 | Lotes: | 62009305 | Lotes: | 61986182 | Lotes: | 61986508 |
| 61835328 | 62126114 | 61822944 | 62014076 | 11400340 | 61989680 | 11002977 | 61990287 |
| 62039178 | 62171788 | 61822945 | 62022034 | 11400351 | 61989681 | 11400105 | 61998832 |
| NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE E-LT |  | 61822946 | 62022035 | 11400358 | 61997353 | 11400114 | 62010344 |
|  |  | 61824788 | 62026094 | 11400383 | 62002041 | 11400205 | 62011268 |
| Item: 00-5950-015-01 |  | 61827933 | 62027195 | 61806297 | 62008287 | 11400347 | 62011563 |
| Lotes: | 61999986 | 61829833 | 62027197 | 61807851 | 62009108 | 61791939 | 62011564 |
| 11400291 | 62007696 | 61829834 | 62032082 | 61821132 | 62009126 | 61806298 | 62012286 |
| 61803564 | 62007697 | 61835395 | 62032083 | 61821418 | 62009127 | 61808808 | 62012287 |
| 61808803 | 62015839 | 61844896 | 62032735 | 61824769 | 62018074 | 61821420 | 62014091 |
| 61817775 | 62019492 | 61844897 | 62046881 | 61824772 | 62023795 | 61822949 | 62015851 |
| 61819932 | 62024902 | 61844898 | 62046885 | 61829844 | 62023796 | 61822950 | 62015852 |
| 61824789 | 62024905 | 61850215 | 62052666 | 61830374 | 62030594 | 61824770 | 62024959 |
| 61824790 | 62030587 | 61855958 | 62052667 | 61835333 | 62030595 | 61824771 | 62025570 |
| 61826931 | 62030588 | 61859223 | 62057261 | 61839713 | 62040772 | 61829842 | 62025571 |
| 61832286 | 62030590 | 61868863 | 62072516 | 61844588 | 62054095 | 61829843 | 62029864 |
| 61832287 | 62041498 | 61876912 | 62072518 | 61859226 | 62054910 | 61830371 | 62030343 |
| 61835923 | 62041499 | 61898491 | 62078818 | 61867612 | 62061642 | 61830372 | 62039976 |
| 61844895 | 62054083 | 61901217 | 62078819 | 61873441 | 62064898 | 61844234 | 62043146 |
| 61858472 | 62054885 | 61906068 | 62085947 | 61895319 | 62077017 | 61854819 | 62055077 |
| 61858475 | 62062229 | 61910199 | 62090394 | 61904920 | 62077020 | 61860220 | 62059367 |
| 61867605 | 62070830 | 61910864 | 62090395 | 61909345 | 62090397 | 61868868 | 62065378 |
| 61872333 | 62076992 | 61910865 | 62091410 | 61909488 | 62090398 | 61894250 | 62068499 |
| 61901180 | 62076995 | 61916099 | 62091411 | 61909490 | 62096622 | 61894257 | 62077295 |
| 61901181 | 62084436 | 61916146 | 62102061 | 61910202 | 62102064 | 61894396 | 62078472 |
| 61901216 | 62091542 | 61923568 | 62109655 | 61915311 | 62102065 | 61894397 | 62088635 |
| 61905267 | 62092023 | 61929399 | 62119543 | 61932288 | 62102066 | 61908287 | 62098516 |
| 61910195 | 62097752 | 61934961 | 62122863 | 61932290 | 62114422 | 61908289 | 62098793 |
| 61915307 | 62097754 | 61937758 | 62129494 | 61940963 | 62114432 | 61910207 | 62101547 |
| 61926127 | 62102059 | 61937794 | 62131897 | 61940965 | 62119546 | 61910870 | 62107949 |
| 61934959 | 62107982 | 61941366 | 62131905 | 61947195 | 62124279 | 61916151 | 62116017 |
| 61940959 | 62107983 | 61941367 | 62134279 | 61952885 | 62131228 | 61916152 | 62116018 |
| 61940960 | 62122861 | 61954545 | 62134709 | 61953103 | 62138328 | 61921451 | 62119548 |
| 61940961 | 62129351 | 61958304 | 62142616 | 61963894 | 62138329 | 61933696 | 62124811 |
| 61952879 | 62129352 | 61958306 | 62148260 | 61963897 | 62149041 | 61933836 | 62131841 |
| 61952882 | 62131877 | 61962869 | 62154072 | 61968873 | 62154070 | 61939769 | 62138683 |
| 61957848 | 62131884 | 61963682 | 62162760 | 61974018 | 62163074 | 61950746 | 62139369 |
| 61962866 | 62137536 | 61967898 | 62169023 | 61974021 | 62170899 | 61955291 | 62149543 |
| 61962867 | 62137976 | 61967899 | 62171090 | 61978298 | 62170901 | 61958755 | 62154998 |
| 61967197 | 62148241 | 61967900 | 62171091 | NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE F-LT MINUS |  | 61958756 | 62162233 |
| 61972738 | 62152619 | 61982460 | 62171092 |  |  | 61964134 | 62169049 |
| 61980575 | 62152620 | 61982461 | 62171093 | Item: 00-5950-016-05 |  | 61964439 | 62170048 |
| 61982303 | 62161594 | 61988451 |  | Lotes: | 62009314 | 61964944 | 62170049 |
| 61986418 | 62171841 | NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE E-RT MINUS |  | 11400161 | 62014089 | 61974026 | 62170050 |
| 61986701 | 62171842 |  |  | 61819051 | 62024313 | NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE F-RT MINUS |  |
| 61992806 | 62171843 | Item: 00-5950-015-06 |  | 61822951 | 62090142 |  |  |
| 61999985 | 62171844 | Lotes: | 61992810 | 61876285 | 62098060 | Item: 00-5950-016-06 |  |
| NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE E-RT |  | 11400434 | 62034464 | 61904193 | 62124282 | Lotes: | 62009315 |
|  |  | 61842346 | 62056780 | 61953104 | 62145401 | 61822953 | 62024957 |
| Item: 00-5950-015-02 |  | 61847686 | 62098057 | 61958321 | 62170902 | 61859228 | 62088879 |
| Lotes: | 61994856 | 61876911 | 62129496 | NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE F-RT |  | 61876286 | 62098062 |
| 11400235 | 61994859 | 61953101 | 62169022 |  |  | 61903676 | 62124283 |
| 61803566 | 62002027 | NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE F-LT |  | Item: 00-5950-016-02 |  | 61953107 | 62162224 |
| 61808804 | 62002028 |  |  | Lotes: | 61990285 | 62169048 | 61958324 |
| 61819042 | 62009304 | Item: 00-5950-016-01 |  | 61979778 | 62170398 |  |  |
| 61819933 | 62013490 | Lotes: | 61989678 | 61986506 | 62170399 |  |  |

| NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE G-LT |  | NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE G-RT |  | NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE C-LT |  | NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE D-LT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item: 00-5950-017-01 |  | Item: 00-5950-017-02 |  | Item: 00-5996-013-01 |  | Item: 00-5996-014-01 |  |
| Lotes: | 61999571 | Lotes: | 61990919 | Lotes: | 62170068 | Lotes: | 61979137 |
| 11400135 | 62005000 | 11400232 | 62005953 | 62008974 | 62172687 | 61855971 | 62058223 |
| 11400139 | 62005001 | 11400312 | 62005954 | 62051204 |  | 61868871 | 62066791 |
| 11400156 | 62012670 | 61800618 | 62005955 | NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE C-RT |  | 61868872 | 62066792 |
| 11400282 | 62018146 | 61800619 | 62006741 |  |  | 61868873 | 62066793 |
| 11400313 | 62018672 | 61806282 | 62006743 | Item: 00-5996-013-02 |  | 61871529 | 62066794 |
| 11400317 | 62034607 | 61815714 | 62019996 | Lotes: | 62003779 | 61871530 | 62067351 |
| 11400354 | 62034610 | 61827942 | 62026806 | 11400172 | 62004852 | 61886272 | 62074350 |
| 11400357 | 62038017 | 61829062 | 62030596 | 61782578 | 62009310 | 61886273 | 62074353 |
| 61800616 | 62038018 | 61832308 | 62036588 | 61850932 | 62009311 | 61886274 | 62076157 |
| 61800617 | 62052668 | 61835933 | 62036609 | 61864885 | 62080341 | 61886326 | 62076322 |
| 61814766 | 62052669 | 61841279 | 62051196 | 61922268 | 62091041 | 61886327 | 62076323 |
| 61814767 | 62060542 | 61844942 | 62054065 | 61924458 | 62100473 | 61890029 | 62078827 |
| 61815711 | 62065390 | 61870726 | 62060479 | 61974046 | 62109165 | 61890030 | 62085957 |
| 61829065 | 62066548 | 61880104 | 62060480 | 61974131 | 62112981 | 61890031 | 62092269 |
| 61829066 | 62078822 | 61898497 | 62067915 | 61974132 | 62124859 | 61895324 | 62092270 |
| 61834859 | 62078824 | 61898837 | 62073089 | 61974133 | 62134305 | 61895325 | 62092271 |
| 61840473 | 62084439 | 61899628 | 62086359 | 61977563 | 62152623 | 61895326 | 62097831 |
| 61844902 | 62092283 | 61902954 | 62086360 | 61978530 | 62161218 | 61895327 | 62097832 |
| 61854822 | 62095239 | 61912358 | 62091543 | 61989687 | 62170070 | 61896041 | 62098067 |
| 61860221 | 62102785 | 61917758 | 62096011 | 61990926 |  | 61896042 | 62098068 |
| 61899627 | 62109668 | 61920447 | 62096621 | NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE D-LT |  | 61910215 | 62098069 |
| 61903675 | 62112976 | 61920448 | 62105718 |  |  | 61910216 | 62102068 |
| 61912355 | 62120702 | 61927969 | 62110814 | Item: 00-5996-014-01 |  | 61914494 | 62102069 |
| 61916155 | 62124820 | 61934965 | 62113002 | Lotes: | 61979138 | 61914495 | 62102070 |
| 61918974 | 62125144 | 61934966 | 62113003 | 61782547 | 61979139 | 61914496 | 62109168 |
| 61934963 | 62134731 | 61952883 | 62126115 | 61782562 | 61990929 | 61914497 | 62109669 |
| 61936776 | 62143173 | 61952884 | 62126732 | 61804267 | 61992039 | 61915316 | 62109670 |
| 61936778 | 62154276 | 61956827 | 62132540 | 61804268 | 61992040 | 61918706 | 62110799 |
| 61946988 | 62160283 | 61961812 | 62135963 | 61808647 | 61992041 | 61918707 | 62110815 |
| 61950760 | 62170059 | 61962312 | 62143620 | 61808651 | 61997344 | 61918709 | 62110816 |
| 61951696 | 62170392 | 61974125 | 62149040 | 61809730 | 61997345 | 61918710 | 62110817 |
| 61960712 | 62170393 | 61974126 | 62155001 | 61809731 | 61998635 | 61918711 | 62111851 |
| 61960713 | 11400238 | 61982246 | 62160794 | 61820657 | 62004855 | 61922269 | 62113006 |
| 61960714 | 11400440 | 61982464 | 62170053 | 61820668 | 62004858 | 61922270 | 62113007 |
| 61973243 | 61833598 | 61990918 | 62170055 | 61820730 | 62004861 | 61922271 | 62113008 |
| 61973244 | 61937290 | NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE G-RT MINUS |  | 61829136 | 62005005 | 61924459 | 62114442 |
| 61980313 | 61960715 |  |  | 61835341 | 62010337 | 61924460 | 62114446 |
| 61984231 | 61999572 | Item: 00-5950-017-06 |  | 61835342 | 62010338 | 61924461 | 62114449 |
| 61990637 | 62036734 | Lotes: | 62030646 | 61835835 | 62010339 | 61926136 | 62118556 |
| 61996360 | 62061873 | 61816389 | 62067918 | 61835836 | 62011349 | 61930162 | 62118557 |
| 61996361 | 62121230 | 61917756 | 62134748 | 61843606 | 62018147 | 61931676 | 62124313 |
| 61996945 | 62126101 | 61951701 | 62160792 | 61844576 | 62029528 | 61935988 | 62124315 |
| NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE G-LT MINUS |  | 62000986 | 62169050 | 61844577 | 62029529 | 61935989 | 62124316 |
|  |  | NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE C-LT |  | 61844578 | 62040744 | 61935990 | 62124840 |
| Item: 00-5950-017-05 |  |  |  | 61844906 | 62040764 | 61935991 | 62131254 |
| Lotes: | 61999572 | Item: 00-5996-013-01 |  | 61844907 | 62040765 | 61936798 | 62131255 |
| 11400238 | 62036734 | Lotes: | 62091551 | 61848266 | 62050086 | 61941590 | 62134284 |
| 11400440 | 62061873 | 61782577 | 62100471 | 61848267 | 62050087 | 61941591 | 62134285 |
| 61833598 | 62121230 | 61863954 | 62107986 | 61848268 | 62050088 | 61964442 | 62134287 |
| 61937290 | 62126101 | 61924457 | 62107987 | 61848269 | 62050285 | 61964443 | 62141180 |
| 61960715 |  | 61977561 | 62118558 | 61848270 | 62052112 | 61971730 | 62141727 |
| NEXGEN CR-FLEX PRECOAT FEMORAL, SIZE G-RT |  | 61977562 | 62124601 | 61853388 | 62052113 | 61971731 | 62142361 |
|  |  | 62003777 | 62134289 | 61853389 | 62052114 | 61971732 | 62150038 |
| Item: 00-5950-017-02 |  | 62003778 | 62151257 | 61853390 | 62058204 | 61972175 | 62150039 |
| Lotes: | 62000987 | 62008972 | 62161217 | 61855970 | 62058222 | 61972176 | 62152624 |

| NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE D-LT |  | NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE D-RT |  | NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE D-RT |  | NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE E-LT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item: 00-5996-014-01 |  | Item: 00-5996-014-02 |  | Item: 00-5996-014-02 |  | Item: 00-5996-015-01 |  |
| Lotes: | 62152940 | Lotes: | 61972174 | Lotes: | 62143180 | Lotes: | 62040697 |
| 61972747 | 62152945 | 61869858 | 62065586 | 61973256 | 62143623 | 61834871 | 62050079 |
| 61972748 | 62162590 | 61874468 | 62065587 | 61973257 | 62148762 | 61835324 | 62050080 |
| 61972749 | 62162592 | 61874469 | 62065588 | 61973258 | 62148763 | 61835390 | 62050757 |
| 61972750 | 62162675 | 61886325 | 62066549 | 61973259 | 62149013 | 61835391 | 62050759 |
| 61973060 | 62162677 | 61888041 | 62066550 | 61974054 | 62154047 | 61838766 | 62052661 |
| 61973063 | 62162680 | 61888042 | 62073116 | 61974057 | 62154076 | 61839705 | 62052662 |
| 61973254 | 62169030 | 61888043 | 62074426 | 61974135 | 62154289 | 61839706 | 62052663 |
| 61973255 | 62169031 | 61889063 | 62076324 | 61974136 | 62156821 | 61844933 | 62054080 |
| 61978531 | 62169032 | 61892375 | 62076325 | 61974137 | 62163081 | 61844934 | 62054081 |
| 61978533 | 62169052 | 61892376 | 62077296 | 61976331 | 62163106 | 61844935 | 62054837 |
| 61979136 |  | 61892377 | 62077297 | 61978527 | 62163107 | 61849038 | 62054838 |
| NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE D-RT |  | 61896208 | 62078828 | 61978528 | 62164673 | 61849039 | 62054840 |
|  |  | 61896210 | 62078829 | 61978529 | 62164674 | 61849040 | 62060532 |
| Item: 00-5996-014-02 |  | 61896212 | 62079859 | 61979780 | 62170062 | 61849238 | 62060533 |
| Lotes: | 61992065 | 61896213 | 62086616 | 61979781 | 62170063 | 61850208 | 62060534 |
| 11400468 | 61998638 | 61896215 | 62091552 | 61979782 | 62170064 | 61850209 | 62061883 |
| 61782563 | 61998639 | 61897289 | 62091553 | 61992063 | 62170065 | 61850210 | 62061884 |
| 61796373 | 61998640 | 61897290 | 62098554 | 61992064 |  | 61850211 | 62061885 |
| 61804269 | 62005006 | 61904318 | 62098800 | NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE E-LT |  | 61852849 | 62061886 |
| 61804270 | 62005007 | 61904923 | 62098842 |  |  | 61852850 | 62066747 |
| 61804271 | 62005918 | 61904924 | 62098843 | Item: 00-5996-015-01 |  | 61852851 | 62066750 |
| 61808812 | 62005919 | 61908306 | 62105733 | Lotes: | 61982320 | 61853366 | 62066753 |
| 61808813 | 62005958 | 61908307 | 62105734 | 11400109 | 61984937 | 61853367 | 62067345 |
| 61809806 | 62005959 | 61910883 | 62105735 | 11400304 | 61984938 | 61853368 | 62067346 |
| 61810421 | 62007006 | 61912365 | 62105736 | 11400335 | 61985029 | 61888055 | 62067786 |
| 61819953 | 62011350 | 61915317 | 62105737 | 11400419 | 61992803 | 61889069 | 62067787 |
| 61819954 | 62011351 | 61915318 | 62111951 | 61796374 | 61992804 | 61890032 | 62072522 |
| 61820652 | 62025614 | 61915319 | 62111990 | 61796375 | 61992805 | 61892366 | 62073109 |
| 61821140 | 62025615 | 61918978 | 62111991 | 61806287 | 61992984 | 61892367 | 62073110 |
| 61821141 | 62025618 | 61918979 | 62111992 | 61807833 | 61992985 | 61893240 | 62080823 |
| 61821142 | 62025619 | 61918980 | 62111993 | 61807834 | 61998812 | 61893241 | 62080825 |
| 61821143 | 62026097 | 61923583 | 62112978 | 61807835 | 61998814 | 61897284 | 62081434 |
| 61835337 | 62026098 | 61923584 | 62112979 | 61807836 | 61998817 | 61897285 | 62081438 |
| 61835338 | 62030412 | 61923585 | 62115264 | 61810425 | 61999563 | 61897286 | 62086995 |
| 61835339 | 62030414 | 61926137 | 62115269 | 61810426 | 61999564 | 61898492 | 62086998 |
| 61835340 | 62030597 | 61926138 | 62115963 | 61816401 | 61999565 | 61898493 | 62087881 |
| 61843147 | 62030598 | 61926139 | 62115964 | 61816402 | 61999999 | 61898494 | 62088449 |
| 61843148 | 62030599 | 61926140 | 62115965 | 61817757 | 62011569 | 61898495 | 62088466 |
| 61843149 | 62042326 | 61931681 | 62116019 | 61817758 | 62011570 | 61898496 | 62088881 |
| 61844237 | 62042327 | 61932294 | 62116020 | 61817759 | 62011571 | 61899633 | 62088883 |
| 61844238 | 62043152 | 61936801 | 62117286 | 61817760 | 62019496 | 61899634 | 62095263 |
| 61844573 | 62048445 | 61936802 | 62118617 | 61817761 | 62019497 | 61899635 | 62095268 |
| 61844574 | 62048446 | 61936803 | 62118618 | 61819056 | 62019498 | 61905195 | 62095271 |
| 61844575 | 62049392 | 61936804 | 62127483 | 61819057 | 62028161 | 61905196 | 62095275 |
| 61848354 | 62049393 | 61937295 | 62127485 | 61819058 | 62028163 | 61905197 | 62096012 |
| 61848355 | 62052676 | 61943194 | 62128366 | 61821136 | 62028167 | 61905198 | 62096013 |
| 61854828 | 62052677 | 61943195 | 62128367 | 61821137 | 62030638 | 61905199 | 62103204 |
| 61854829 | 62052678 | 61956844 | 62132105 | 61821138 | 62032086 | 61905286 | 62103208 |
| 61855966 | 62052679 | 61956845 | 62132106 | 61823893 | 62032087 | 61905292 | 62103209 |
| 61856750 | 62052680 | 61964959 | 62136383 | 61826940 | 62032088 | 61908297 | 62105726 |
| 61857903 | 62058789 | 61964961 | 62136384 | 61833606 | 62032738 | 61908298 | 62105727 |
| 61869855 | 62058794 | 61965578 | 62137088 | 61833607 | 62039174 | 61908299 | 62106772 |
| 61869856 | 62064903 | 61971733 | 62137094 | 61834869 | 62039175 | 61915320 | 62107111 |
| 61869857 | 62065585 | 61972173 | 62143179 | 61834870 | 62039176 | 61915321 | 62107115 |

| NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE E-LT |  | NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE E-RT |  | NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE E-RT |  | NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE E-RT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item: 00-5996-015-01 |  | Item: 00-5996-015-02 |  | Item: 00-5996-015-02 |  | Item: 00-5996-015-02 |  |
| Lotes: | 61982319 | Lotes: | 61985032 | Lotes: | 62055037 | Lotes: | 62111952 |
| 61916156 | 62107117 | 11005547 | 61986205 | 61847709 | 62055038 | 61929409 | 62116024 |
| 61916157 | 62107946 | 11400108 | 61986207 | 61847710 | 62056776 | 61929410 | 62116026 |
| 61916158 | 62107947 | 11400143 | 61986211 | 61850229 | 62056777 | 61929411 | 62116027 |
| 61916175 | 62111953 | 11400220 | 61993954 | 61850230 | 62061653 | 61929412 | 62117279 |
| 61917761 | 62111994 | 11400433 | 61993957 | 61850231 | 62061654 | 61930160 | 62117280 |
| 61918957 | 62111995 | 61782568 | 61993960 | 61850232 | 62061655 | 61934968 | 62117281 |
| 61920450 | 62114026 | 61797751 | 61995688 | 61850933 | 62061880 | 61934969 | 62117282 |
| 61920451 | 62114027 | 61797752 | 61995689 | 61850934 | 62062554 | 61934970 | 62121232 |
| 61920452 | 62114099 | 61804739 | 62000000 | 61851731 | 62062556 | 61934971 | 62121233 |
| 61920453 | 62114101 | 61804740 | 62000001 | 61851732 | 62064894 | 61937807 | 62121777 |
| 61920454 | 62114451 | 61804741 | 62000004 | 61851733 | 62064895 | 61937808 | 62121778 |
| 61926141 | 62114452 | 61804742 | 62000977 | 61852861 | 62065327 | 61938903 | 62128379 |
| 61927970 | 62114455 | 61806283 | 62000978 | 61852862 | 62065340 | 61938904 | 62128380 |
| 61927971 | 62119549 | 61806284 | 62000979 | 61890015 | 62065351 | 61938905 | 62129225 |
| 61927972 | 62119550 | 61813678 | 62002044 | 61890016 | 62065354 | 61939186 | 62129227 |
| 61927973 | 62124865 | 61813679 | 62002045 | 61890691 | 62066543 | 61946494 | 62133179 |
| 61932298 | 62124874 | 61814768 | 62007007 | 61890692 | 62066544 | 61946495 | 62134714 |
| 61933648 | 62125505 | 61814769 | 62007008 | 61890702 | 62073111 | 61958544 | 62134749 |
| 61933658 | 62125506 | 61814770 | 62012110 | 61890703 | 62073112 | 61958545 | 62134750 |
| 61933664 | 62125507 | 61815716 | 62012115 | 61890704 | 62074299 | 61958546 | 62134751 |
| 61937297 | 62132867 | 61815717 | 62012122 | 61899622 | 62081869 | 61958763 | 62144186 |
| 61937762 | 62137990 | 61815718 | 62012127 | 61899623 | 62083135 | 61958764 | 62144187 |
| 61937763 | 62137991 | 61815719 | 62012663 | 61899624 | 62083137 | 61960722 | 62149529 |
| 61937764 | 62138243 | 61819956 | 62012664 | 61899636 | 62087936 | 61964972 | 62149546 |
| 61937804 | 62142619 | 61820646 | 62013563 | 61899637 | 62088885 | 61964973 | 62149547 |
| 61937805 | 62142620 | 61820647 | 62022048 | 61899638 | 62088888 | 61965580 | 62150036 |
| 61944892 | 62149475 | 61820648 | 62022049 | 61900454 | 62090402 | 61965581 | 62152934 |
| 61944893 | 62149476 | 61820714 | 62022328 | 61900455 | 62091020 | 61965582 | 62152935 |
| 61958028 | 62149526 | 61823898 | 62023800 | 61900456 | 62091476 | 61966246 | 62152936 |
| 61958029 | 62152622 | 61824782 | 62023801 | 61900457 | 62091485 | 61966247 | 62154044 |
| 61963902 | 62152644 | 61824783 | 62023802 | 61900464 | 62091548 | 61971171 | 62160287 |
| 61963903 | 62152645 | 61826936 | 62024962 | 61900465 | 62091550 | 61971178 | 62160340 |
| 61963904 | 62157961 | 61834872 | 62024963 | 61905293 | 62096714 | 61971180 | 62160341 |
| 61963905 | 62159292 | 61834873 | 62028455 | 61905294 | 62096715 | 61976422 | 62160801 |
| 61964138 | 62159293 | 61834874 | 62028456 | 61906071 | 62097828 | 61977366 | 62160802 |
| 61964145 | 62164669 | 61835824 | 62032745 | 61906389 | 62097830 | 61977374 | 62166651 |
| 61964444 | 62164819 | 61835825 | 62033091 | 61906390 | 62098064 | 61977380 | 62166652 |
| 61964445 | 62164821 | 61835826 | 62033092 | 61907454 | 62098065 | 61982471 | 62166740 |
| 61968859 | 62164858 | 61838756 | 62033714 | 61909349 | 62103217 | 61982472 | 62166741 |
| 61968868 | 62164863 | 61846251 | 62033715 | 61909350 | 62105738 | 61982473 | 62167495 |
| 61968871 | 62164864 | 61846252 | 62034612 | 61910208 | 62105740 | 61982474 | 62167496 |
| 61970686 | 62165853 | 61846253 | 62042145 | 61917762 | 62105741 | 61982781 | 62167497 |
| 61970687 | 62165856 | 61846263 | 62042147 | 61917763 | 62106540 | 61982793 | 62171095 |
| 61974134 | 62165931 | 61846264 | 62042151 | 61917764 | 62106543 | 61983009 | 62171593 |
| 61976419 | 62168303 | 61846265 | 62042153 | 61917765 | 62106545 | 61983010 | 62171594 |
| 61976420 | 62168304 | 61846266 | 62042285 | 61917766 | 62106691 | 61983011 | 62171595 |
| 61976421 | 62170395 | 61846267 | 62043136 | 61918729 | 62106692 | 61985030 | 62171596 |
| 61979784 | 62170396 | 61847657 | 62048259 | 61918730 | 62106693 | 61985031 | 62173187 |
| 61979785 | 62170910 | 61847658 | 62048265 | 61918731 | 62106694 | NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE F-LT |  |
| 61980584 | 62172676 | 61847659 | 62048436 | 61920455 | 62111494 |  |  |
| 61980585 | 62172678 | 61847660 | 62048437 | 61920456 | 62111495 | Item: 00-5996-016-01 |  |
| 61980586 | 62172681 | 61847677 | 62048438 | 61921455 | 62111496 | Lotes: | 61980320 |
| 61980587 | 62172682 | 61847678 | 62050078 | 61921456 | 62111498 | 11400216 | 61980580 |
| 61982315 | 62172683 | 61847679 | 62055036 | 61921457 | 61921458 | 11400223 | 61980581 |

| NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE F-LT |  | NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE F-LT |  | NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE F-RT |  | NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE F-RT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item: 00-5996-016-01 |  | Item: 00-5996-016-01 |  | Item: 00-5996-016-02 |  | Item: 00-5996-016-02 |  |
| Lotes: | 61914456 | Lotes: | 62107991 | Lotes: | 61937810 | Lotes: | 62148244 |
| 11400246 | 61986215 | 61914457 | 62117332 | 61844591 | 62046237 | 61937811 | 62155685 |
| 11400248 | 61986217 | 61914458 | 62117333 | 61844592 | 62046238 | 61937812 | 62155686 |
| 11400279 | 61990279 | 61914459 | 62117334 | 61846268 | 62052672 | 61938951 | 62160285 |
| 11400292 | 61990280 | 61918732 | 62117335 | 61846269 | 62052673 | 61946501 | 62166661 |
| 11400503 | 61990281 | 61918733 | 62121206 | 61846270 | 62052674 | 61946502 | 62166662 |
| 61782551 | 61990282 | 61918734 | 62121234 | 61849052 | 62052675 | 61980582 | 62166746 |
| 61792785 | 62002070 | 61918952 | 62126117 | 61849053 | 62056784 | 61980583 | 62166747 |
| 61794725 | 62002071 | 61922266 | 62126118 | 61849054 | 62057272 | 61982307 | 62167511 |
| 61794726 | 62008279 | 61922267 | 62126745 | 61849055 | 62059387 | 61982308 | 62167512 |
| 61794727 | 62008280 | 61923578 | 62131023 | 61849056 | 62059388 | 61982309 | 62167513 |
| 61804272 | 62013564 | 61923579 | 62137109 | 61849057 | 62059389 | 61982467 | 62168311 |
| 61804273 | 62014085 | 61926142 | 62137520 | 61850223 | 62060481 | 61986727 | 62168313 |
| 61804274 | 62014086 | 61926143 | 62144316 | 61851706 | 62060482 | NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE G-LT |  |
| 61811786 | 62019501 | 61926144 | 62144317 | 61851707 | 62067953 |  |  |
| 61811787 | 62028457 | 61926145 | 62148245 | 61851708 | 62067954 | Item: 00-5996-017-01 |  |
| 61817762 | 62029546 | 61926146 | 62156811 | 61851709 | 62068099 | Lotes: | 61982468 |
| 61817763 | 62029547 | 61932299 | 62156812 | 61856761 | 62068312 | 11400269 | 61982469 |
| 61817764 | 62030605 | 61932300 | 62159294 | 61856762 | 62068313 | 11400338 | 61997346 |
| 61820742 | 62030606 | 61932301 | 62159331 | 61864890 | 62068314 | 11400386 | 62015858 |
| 61821428 | 62036145 | 61936805 | 62164359 | 61864891 | 62070836 | 61796376 | 62015859 |
| 61821429 | 62036146 | 61936806 | 62164675 | 61889065 | 62070837 | 61796377 | 62016808 |
| 61835343 | 62036147 | 61936807 | 62164676 | 61889066 | 62078832 | 61804745 | 62026099 |
| 61835344 | 62036148 | 61936808 | 62164831 | 61889067 | 62080339 | 61804746 | 62026100 |
| 61835345 | 62047530 | 61936809 | 62164832 | 61896050 | 62084443 | 61808890 | 62027205 |
| 61835346 | 62047531 | 61936810 | 62164871 | 61896051 | 62084444 | 61808891 | 62034616 |
| 61839733 | 62050778 | 61944902 | 62164872 | 61896052 | 62092529 | 61835839 | 62043318 |
| 61844593 | 62051199 | 61979783 | 62168354 | 61897294 | 62092530 | 61842361 | 62043319 |
| 61844912 | 62051202 | 61980319 | 62168355 | 61901177 | 62092531 | 61850225 | 62050083 |
| 61844913 | 62052108 | NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE F-RT |  | 61901178 | 62098840 | 61850226 | 62050084 |
| 61844914 | 62052109 |  |  | 61907457 | 62098841 | 61852840 | 62054089 |
| 61844952 | 62058220 | Item: 00-5996-016-02 |  | 61907458 | 62099270 | 61852841 | 62065621 |
| 61848296 | 62058221 | Lotes: | 61986728 | 61910876 | 62099271 | 61870738 | 62074427 |
| 61848297 | 62066551 | 11005506 | 61990643 | 61910877 | 62099272 | 61883275 | 62079860 |
| 61848298 | 62066552 | 11400217 | 61990646 | 61914460 | 62099910 | 61883276 | 62086376 |
| 61848299 | 62067353 | 11400222 | 61990648 | 61914461 | 62107992 | 61889068 | 62093706 |
| 61848301 | 62067354 | 11400278 | 62002072 | 61915322 | 62109172 | 61889077 | 62093707 |
| 61850937 | 62072524 | 61794724 | 62002073 | 61915323 | 62109173 | 61889078 | 62099048 |
| 61850938 | 62072525 | 61804275 | 62008281 | 61918953 | 62109174 | 61912362 | 62099049 |
| 61851704 | 62076158 | 61804276 | 62008282 | 61918954 | 62118555 | 61915324 | 62099273 |
| 61851705 | 62076326 | 61804277 | 62014087 | 61918955 | 62121802 | 61921459 | 62109747 |
| 61855974 | 62076329 | 61804743 | 62014427 | 61918956 | 62121803 | 61930164 | 62113005 |
| 61863958 | 62077301 | 61804744 | 62014429 | 61923580 | 62127174 | 61931682 | 62117336 |
| 61863959 | 62078810 | 61810418 | 62014431 | 61923581 | 62127175 | 61935993 | 62122866 |
| 61894499 | 62083131 | 61810419 | 62014432 | 61923582 | 62127176 | 61935994 | 62131270 |
| 61894501 | 62083133 | 61835347 | 62015857 | 61924456 | 62131204 | 61944862 | 62145407 |
| 61894502 | 62091885 | 61835348 | 62019503 | 61927975 | 62131205 | 61962880 | 62148771 |
| 61895328 | 62092096 | 61835841 | 62019504 | 61927976 | 62131206 | 61962881 | 62154075 |
| 61895329 | 62092097 | 61835842 | 62029869 | 61927977 | 62131217 | 61962882 | 62161225 |
| 61900466 | 62100477 | 61841282 | 62032090 | 61929413 | 62131218 | 61966911 | 62165233 |
| 61900467 | 62101634 | 61841283 | 62032869 | 61929414 | 62138245 | 61966920 | 62165937 |
| 61907455 | 62102071 | 61841284 | 62032879 | 61933842 | 62138246 | 61966928 | 62169037 |
| 61907456 | 62107935 | 61844052 | 62039083 | 61933843 | 62142599 | 61977558 |  |
| 61910213 | 62107936 | 61844053 | 62039084 | 61937765 | 62142601 |  |  |
| 61910874 | 62107952 | 61844590 | 62039085 | 61937809 | 62147822 |  |  |

| NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE G-RT |  | NEXGEN LCCK FEMORAL, SIZE E-LT |  | NEXGEN LPS OPTION FEMORAL, SIZE E-LT |  | NEXGEN LPS PRECOAT FEMORAL, SIZE E-RT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item: 00-5996-017-02 |  | Item: 00-5994-015-91 |  | Item: 00-5996-015-51 |  | Item: 00-5990-015-02 |  |
| Lotes: | 61978301 | Lote: | 11003022 | Lotes: | 62166597 | Lotes: | 11003324 |
| 11400221 | 61983005 | NEXGEN LCCK FEMORAL, SIZE E-RT |  | 62121199 | 62170916 |  | 61776965 |
| 11400300 | 62018152 |  |  | 62133177 | 62171094 | NEXGEN LPS PRECOAT FEMORAL, SIZE G-LT |  |
| 61797756 | 62025181 | Item: 00-5994-015-92 |  | 62138260 | 62173164 |  |  |
| 61798634 | 62025182 | Lotes: | 61771826 | NEXGEN LPS OPTION FEMORAL, SIZE E-RT |  | Item: 00-5990-017-91 |  |
| 61806288 | 62025372 | 61771822 | 61771827 |  |  | Lote: | 61771841 |
| 61806289 | 62025376 | 61771825 | 61771828 | Item: 00-5996-015-52 |  | NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, C-LT |  |
| 61806290 | 62043153 | NEXGEN LCCK FEMORAL, SIZE F-LT |  | Lotes: | 62171831 |  |  |
| 61835840 | 62043154 |  |  | 62121801 | 62171832 | Item: 00-5964-013-01 |  |
| 61842362 | 62048444 | Item: 00-5994-016-91 |  | 62135973 | 62172688 | Lote: | 77001358 |
| 61850928 | 62049391 | Lotes: | 61768099 | 62136386 | 62172690 | NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE C-LT |  |
| 61850929 | 62055051 | 11005670 | 61771829 | 62160803 | 62172691 |  |  |
| 61850930 | 62060537 | NEXGEN LCCK FEMORAL, SIZE F-RT |  | 62171830 |  | Item: 00-5964-013-51 |  |
| 61852845 | 62067352 |  |  | NEXGEN LPS OPTION FEMORAL, SIZE F-LT |  | Lotes: | 62009298 |
| 61884197 | 62074433 | Item: 00-5994-016-92 |  |  |  | 61808871 | 62018048 |
| 61889079 | 62074436 | Lotes: | 61768104 | Item: 00-5996-016-51 |  | 61876900 | 62080785 |
| 61889080 | 62080817 |  | 61771832 | Lotes: | 62137521 | 61890747 | 62120585 |
| 61894563 | 62086993 | NEXGEN LPS OPTION FEMORAL, SIZE B-LT |  | 61792784 | 62137541 | 61890748 | 62160331 |
| 61894564 | 62099934 |  |  | 62121779 |  | 61990909 | 62170030 |
| 61898502 | 62099938 | Item: 00-5996-012-01 |  | NEXGEN LPS OPTION FEMORAL, SIZE F-RT |  | NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE C-RT |  |
| 61913202 | 62100474 | Lote: | 11004400 |  |  |  |  |
| 61916162 | 62110801 | NEXGEN LPS OPTION FEMORAL, SIZE B-RT |  | Item: 00-5996-016-52 |  | Item: 00-5964-013-52 |  |
| 61922264 | 62110818 |  |  | Lotes: | 62138262 | Lotes: | 61999924 |
| 61929417 | 62110819 | Item: 00-5996-012-02 |  | 61782556 | 62139469 | 11400373 | 62010044 |
| 61930163 | 62117338 | Lote: | 62068093 | 62122572 | 62170933 | 61858467 | 62083118 |
| 61934977 | 62117339 | NEXGEN LPS OPTION FEMORAL, SIZE C-LT |  | NEXGEN LPS OPTION FEMORAL, SIZE G-LT |  | 61876901 | 62107109 |
| 61934978 | 62123889 |  |  |  |  | 61876902 | 62131121 |
| 61939188 | 62132112 | Item: 00-5996-013-51 |  | Item: 00-5996-017-51 |  | 61992032 | 62170031 |
| 61939189 | 62145408 | Lotes: | 62118559 | Lotes: | 62169055 | NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE D-LT |  |
| 61941599 | 62148247 | 61782571 | 62134293 | 62122868 | 62173166 |  |  |
| 61962883 | 62154285 | NEXGEN LPS OPTION FEMORAL, SIZE C-RT |  | 62131271 |  | Item: 00-5964-014-51 |  |
| 61962884 | 62161596 |  |  | NEXGEN LPS OPTION FEMORAL, SIZE G-RT |  | Lotes: | 61992698 |
| 61967904 | 62166737 | Item: 00-5996-013-52 |  |  |  | 61794708 | 61992699 |
| 61967905 | 62169056 | Lotes: | 62170071 | Item: 00-5996-017-52 |  | 61796364 | 61992701 |
| 61968858 | 62173190 | 62118560 | 62172686 | Lotes: | 62169057 | 61804727 | 61999966 |
| NEXGEN KNEE LPS OPTION FEMORAL, SIZE H-RT |  | 62131269 |  | 62123891 | 62170066 | 61809705 | 61999969 |
|  |  | NEXGEN LPS OPTION FEMORAL, SIZE D-LT |  | 62140118 | 62173191 | 61809707 | 62000965 |
| Item: 00-5996-018-92 |  |  |  | NEXGEN LPS OPTION FEMORAL, SIZE H-LT |  | 61809745 | 62010054 |
| Lote: | 61836677 | Item: 00-5996-014-51 |  |  |  | 61810398 | 62010322 |
| NEXGEN LCCK FEMORAL, SIZE C-LT |  | Lotes: | 62134711 | Item: 00-5996-018-51 |  | 61813688 | 62016669 |
|  |  | 62124846 | 62169053 | Lote: | 61777248 | 61813689 | 62016674 |
| Item: 00-5994-013-91 |  | 62131280 | 62169054 | NEXGEN LPS POROUS FEMORAL, SIZE F-RT |  | 61826922 | 62023783 |
| Lote: | 61758275 | NEXGEN LPS OPTION FEMORAL, SIZE D-RT |  |  |  | 61826923 | 62023784 |
| NEXGEN LCCK FEMORAL, SIZE C-RT |  |  |  | Item: 00-5992-016-02 |  | 61827924 | 62024952 |
|  |  | Item: 00-5996-014-52 |  | Lote: | 61782589 | 61827925 | 62026044 |
| Item: 00-5994-013-92 |  | Lotes: | 62119552 | NEXGEN LPS POROUS FEMORAL, SIZE G-LT |  | 61827926 | 62026045 |
| Lote: | 61758283 | 11002937 | 62137519 |  |  | 61827927 | 62026089 |
| NEXGEN LCCK FEMORAL, SIZE D-RT |  | 11003004 | 62171791 | Item: 00-5992-017-91 |  | 61829824 | 62034568 |
|  |  | 11003326 | 62171792 | Lote: | 61928631 | 61839693 | 62047521 |
| Item: 00-5994-014-92 |  | 61782574 |  | NEXGEN LPS PRECOAT FEMORAL, SIZE D-RT |  | 61839694 | 62051185 |
| Lotes: | 11006826 | NEXGEN LPS OPTION FEMORAL, SIZE E-LT |  |  |  | 61840456 | 62051186 |
| 11004374 | 61768114 |  |  | Item: 00-5990-014-02 |  | 61846248 | 62051187 |
| 11004966 |  | Item: 00-5996-015-51 |  | Lote: | 61776963 | 61846249 | 62074155 |
|  |  | Lotes: | 62170913 |  |  | 61847652 | 62077286 |
|  |  | 62120709 | 62170915 |  |  | 61859212 | 62077837 |

| NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE D-LT |  | NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE D-RT |  | NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE D-RT |  | NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE E-LT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item: 00-5964-014-51 |  | Item: 00-5964-014-52 |  | Item: 00-5964-014-52 |  | Item: 00-5964-015-51 |  |
| Lotes: | 61992051 | Lotes: | 61954540 | Lotes: | 62154067 | Lotes: | 61996950 |
| 61859214 | 62079851 | 61812820 | 62018047 | 61965929 | 62160333 | 61870713 | 62059370 |
| 61859215 | 62084425 | 61814746 | 62022925 | 61965930 | 62161196 | 61879221 | 62063717 |
| 61866692 | 62088867 | 61814747 | 62022927 | 61973058 | 62163070 | 61881047 | 62064893 |
| 61873428 | 62089663 | 61814749 | 62027189 | 61973228 | 62163071 | 61881048 | 62065289 |
| 61876904 | 62096004 | 61814750 | 62028442 | 61973229 | 62163097 | 61881676 | 62069327 |
| 61876905 | 62096005 | 61814751 | 62028443 | 61979766 | 62164813 | 61881678 | 62070226 |
| 61884182 | 62096006 | 61815695 | 62035834 | 61979767 | 62173159 | 61886313 | 62070227 |
| 61885169 | 62100460 | 61829046 | 62036141 | 61979768 | 62173160 | 61886314 | 62070820 |
| 61886258 | 62100461 | 61832272 | 62041496 | 61980293 | 62173162 | 61886315 | 62078048 |
| 61886259 | 62102053 | 61832273 | 62048233 | 61980296 | 62173175 | 61888026 | 62079812 |
| 61890010 | 62102695 | 61832274 | 62048236 | 61988446 | 62173176 | 61889083 | 62081419 |
| 61890011 | 62109151 | 61839689 | 62052657 | 61989660 | 62173178 | 61889084 | 62081865 |
| 61890690 | 62109649 | 61839691 | 62052658 | 61989661 | 62173179 | 61889085 | 62086334 |
| 61905149 | 62109650 | 61847653 | 62052659 | 61989662 | 62173180 | 61889086 | 62086604 |
| 61905256 | 62112541 | 61847654 | 62076318 | 61993903 |  | 61896039 | 62086605 |
| 61914474 | 62112685 | 61847655 | 62077284 | NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE E-LT |  | 61897278 | 62086626 |
| 61914475 | 62112972 | 61860203 | 62077839 |  |  | 61897279 | 62096033 |
| 61914478 | 62118561 | 61860204 | 62079815 | Item: 00-5964-015-51 |  | 61902941 | 62096035 |
| 61914479 | 62118562 | 61860205 | 62084433 | Lotes: | 61996951 | 61902942 | 62096720 |
| 61915292 | 62124294 | 61860206 | 62085524 | 11400142 | 61996952 | 61904182 | 62096721 |
| 61915293 | 62130970 | 61866693 | 62085525 | 11400242 | 61999573 | 61904183 | 62096722 |
| 61918961 | 62130973 | 61869843 | 62085941 | 61820639 | 62000988 | 61904184 | 62098857 |
| 61930141 | 62130974 | 61870709 | 62096703 | 61820640 | 62000989 | 61904915 | 62098858 |
| 61931654 | 62134259 | 61874450 | 62098052 | 61820641 | 62002051 | 61904916 | 62098859 |
| 61939789 | 62134260 | 61878262 | 62098053 | 61821139 | 62003650 | 61904917 | 62099077 |
| 61951105 | 62141164 | 61878263 | 62099804 | 61829067 | 62003776 | 61906382 | 62099080 |
| 61951646 | 62141723 | 61883260 | 62099848 | 61829068 | 62009308 | 61907433 | 62099260 |
| 61951647 | 62142299 | 61884178 | 62099860 | 61829069 | 62015855 | 61907434 | 62102872 |
| 61951648 | 62146620 | 61886312 | 62100456 | 61829070 | 62015856 | 61918714 | 62105756 |
| 61964434 | 62151772 | 61890007 | 62103206 | 61829071 | 62016807 | 61918715 | 62105758 |
| 61965568 | 62152639 | 61890008 | 62105721 | 61829846 | 62017264 | 61918716 | 62105759 |
| 61965569 | 62152897 | 61894531 | 62105722 | 61835354 | 62017265 | 61918717 | 62105760 |
| 61965927 | 62152904 | 61895306 | 62105723 | 61835356 | 62017266 | 61918958 | 62113022 |
| 61965928 | 62161209 | 61895308 | 62112971 | 61835357 | 62017597 | 61918959 | 62113023 |
| 61968882 | 62163072 | 61896038 | 62112988 | 61840459 | 62017599 | 61922244 | 62113024 |
| 61972732 | 62163099 | 61901209 | 62112989 | 61840460 | 62017600 | 61922245 | 62114104 |
| 61978248 | 62170387 | 61901210 | 62112994 | 61844225 | 62027453 | 61923559 | 62114105 |
| 61986694 | 62171766 | 61901211 | 62114093 | 61844227 | 62027465 | 61923560 | 62114499 |
| 61987054 | 62171767 | 61902939 | 62114094 | 61844228 | 62028235 | 61926121 | 62114503 |
| 61987055 | 62171782 | 61906064 | 62114367 | 61844885 | 62028236 | 61927955 | 62114505 |
| 61988120 | 62171783 | 61906381 | 62119153 | 61850913 | 62028237 | 61933492 | 62119528 |
| 61988444 | 62171833 | 61915294 | 62124787 | 61850914 | 62029263 | 61935973 | 62119529 |
| 61992034 | 62171834 | 61915295 | 62125121 | 61856735 | 62029266 | 61936376 | 62119530 |
| NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE D-RT |  | 61920422 | 62126096 | 61856736 | 62029856 | 61943463 | 62119532 |
|  |  | 61931652 | 62130977 | 61857881 | 62029877 | 61943489 | 62124608 |
| Item: 00-5964-014-52 |  | 61931653 | 62131185 | 61857882 | 62030480 | 61943490 | 62124886 |
| Lotes: | 61993907 | 61936489 | 62131201 | 61858464 | 62046036 | 61947006 | 62124888 |
| 11007251 | 61993910 | 61939172 | 62134704 | 61861342 | 62046037 | 61947020 | 62125119 |
| 61804723 | 61993913 | 61939175 | 62134745 | 61861343 | 62046235 | 61947181 | 62131029 |
| 61804724 | 62000966 | 61949694 | 62143136 | 61861344 | 62046236 | 61947182 | 62131192 |
| 61804725 | 62010323 | 61951104 | 62143139 | 61864866 | 62052711 | 61947183 | 62131211 |
| 61804726 | 62010324 | 61954537 | 62148749 | 61867593 | 62054075 | 61952862 | 62131212 |
| 61811767 | 62017251 | 61954538 | 62154036 | 61870710 | 62054076 | 61952863 | 62134264 |
| 61811768 | 62017253 | 61954539 | 62154066 | 61870711 | 62059369 | 61952864 | 62134265 |

| NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE E-LT |  | NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE E-RT |  | NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE E-RT |  | NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE F-LT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item: 00-5964-015-51 |  | Item: 00-5964-015-52 |  | Item: 00-5964-015-52 |  | Item: 00-5964-016-51 |  |
| Lotes: | 62142580 | Lotes: | 61924437 | Lotes: | 62116037 | Lotes: | 61990661 |
| 61960816 | 62143148 | 61844929 | 62029558 | 61926116 | 62116038 | 11005907 | 61994834 |
| 61962852 | 62143154 | 61851713 | 62029559 | 61926117 | 62117292 | 11400319 | 61994838 |
| 61972318 | 62143616 | 61853363 | 62030482 | 61926119 | 62117294 | 61783049 | 61994843 |
| 61974115 | 62143617 | 61853364 | 62030620 | 61926120 | 62118407 | 61783050 | 61996971 |
| 61974117 | 62150842 | 61853365 | 62030622 | 61933827 | 62121213 | 61783051 | 62000983 |
| 61976406 | 62150849 | 61854839 | 62030623 | 61933829 | 62121214 | 61784877 | 62000984 |
| 61976407 | 62151225 | 61855955 | 62043314 | 61934948 | 62121217 | 61784878 | 62002023 |
| 61976408 | 62151230 | 61856738 | 62046906 | 61934950 | 62121240 | 61815795 | 62002063 |
| 61976409 | 62152196 | 61856739 | 62047528 | 61939791 | 62121241 | 61817742 | 62002077 |
| 61977235 | 62152215 | 61862123 | 62048276 | 61940348 | 62125513 | 61817744 | 62002079 |
| 61982271 | 62152615 | 61864868 | 62048277 | 61943491 | 62125515 | 61817746 | 62008258 |
| 61982282 | 62160278 | 61872323 | 62054077 | 61946455 | 62126107 | 61821407 | 62010325 |
| 61982451 | 62160279 | 61873425 | 62054650 | 61946456 | 62132072 | 61821408 | 62010327 |
| 61982452 | 62160332 | 61873426 | 62054651 | 61948134 | 62132076 | 61821409 | 62011224 |
| 61982453 | 62161211 | 61880089 | 62061868 | 61949691 | 62132094 | 61822939 | 62018137 |
| 61983002 | 62166751 | 61880090 | 62061869 | 61949692 | 62132740 | 61822963 | 62020797 |
| 61987053 | 62167520 | 61881030 | 62061870 | 61953034 | 62132872 | 61822964 | 62020798 |
| 61987073 | 62168057 | 61881679 | 62062236 | 61953036 | 62135958 | 61822965 | 62024953 |
| 61988467 | 62168350 | 61881680 | 62063719 | 61953037 | 62136379 | 61822966 | 62024954 |
| 61988468 | 62168352 | 61881681 | 62064892 | 61970671 | 62136380 | 61832304 | 62026092 |
| 61995684 | 62169036 | 61883269 | 62072145 | 61970672 | 62137052 | 61833584 | 62027191 |
| 61995685 | 62169044 | 61883270 | 62072149 | 61970673 | 62144123 | 61833585 | 62030583 |
| 61995686 | 62169045 | 61888027 | 62072202 | 61971150 | 62144288 | 61833588 | 62030585 |
| 61996350 | 62169046 | 61888028 | 62072203 | 61971151 | 62144312 | 61835820 | 62033833 |
| 61996948 |  | 61888029 | 62072507 | 61972319 | 62144929 | 61841269 | 62036524 |
| NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE E-RT |  | 61888030 | 62087012 | 61972744 | 62149361 | 61842336 | 62041511 |
|  |  | 61897280 | 62087943 | 61972746 | 62149362 | 61844230 | 62041520 |
| Item: 00-5964-015-52 |  | 61897281 | 62087944 | 61973249 | 62149363 | 61844231 | 62042334 |
| Lotes: | 61993979 | 61898483 | 62087946 | 61973250 | 62149518 | 61848276 | 62042335 |
| 11400106 | 62002059 | 61904185 | 62087947 | 61973251 | 62149533 | 61859217 | 62048451 |
| 11400237 | 62002060 | 61904186 | 62088863 | 61973252 | 62149551 | 61859218 | 62049418 |
| 11400298 | 62003762 | 61904187 | 62091538 | 61973253 | 62152640 | 61862126 | 62049420 |
| 61793540 | 62005003 | 61905145 | 62091539 | 61974043 | 62152911 | 61862128 | 62050095 |
| 61814744 | 62005004 | 61905146 | 62098077 | 61980344 | 62152916 | 61872326 | 62050096 |
| 61815692 | 62005896 | 61905147 | 62098078 | 61982821 | 62161204 | 61876276 | 62061688 |
| 61819044 | 62011568 | 61907436 | 62098571 | 61982822 | 62161222 | 61876907 | 62062240 |
| 61819045 | 62012313 | 61907437 | 62098572 | 61984203 | 62162207 | 61881037 | 62062242 |
| 61819046 | 62012315 | 61907438 | 62098804 | 61984205 | 62162229 | 61881038 | 62070236 |
| 61819921 | 62012660 | 61908278 | 62098805 | 61985043 | 62164877 | 61885165 | 62070240 |
| 61819922 | 62012662 | 61917741 | 62100195 | 61986758 | 62164878 | 61885166 | 62072204 |
| 61819923 | 62015868 | 61917742 | 62100213 | 61987052 | 62165873 | 61885167 | 62077290 |
| 61819924 | 62015869 | 61917743 | 62100484 | 61990662 | 62165945 | 61885168 | 62077843 |
| 61829051 | 62016825 | 61917778 | 62100485 | 61990663 | 62166665 | 61890036 | 62077844 |
| 61829052 | 62017274 | 61918712 | 62107942 | 61990664 | 62170033 | 61890759 | 62082375 |
| 61829053 | 62017275 | 61918713 | 62107944 | 61991999 | 62170035 | 61890760 | 62083081 |
| 61829054 | 62017907 | 61920424 | 62107960 | 61992001 | 62170036 | 61892380 | 62086987 |
| 61835358 | 62022913 | 61920425 | 62109184 | 61992070 | 62170037 | 61892382 | 62087934 |
| 61835818 | 62022917 | 61920426 | 62109186 | 61992780 | 62170388 | 61899641 | 62092003 |
| 61835819 | 62023337 | 61920427 | 62109751 | 61992781 | 62170389 | 61899645 | 62092257 |
| 61841271 | 62023339 | 61920428 | 62109754 | 61992992 | 62170390 | 61899646 | 62092259 |
| 61841273 | 62024589 | 61921432 | 62110246 | 61993977 | 62170391 | 61900470 | 62092260 |
| 61844887 | 62024590 | 61921433 | 62110796 |  |  | 61901204 | 62099275 |
| 61844888 | 62029556 | 61921434 | 62116035 |  |  | 61901206 | 62099276 |
| 61844889 | 62029557 | 61921435 | 62116036 |  |  | 61901207 | 62099941 |

| NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE F-LT |  | NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE F-RT |  | NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE F-RT |  | NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE G-LT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item: 00-5964-016-51 |  | Item: 00-5964-016-52 |  | Item: 00-5964-016-52 |  | Item: 00-5964-017-51 |  |
| Lotes: | 61990657 | Lotes: | 61943183 | Lotes: | 62121772 | Lotes: | 62006726 |
| 61901412 | 62100478 | 61821125 | 62014396 | 61952877 | 62121794 | 61909456 | 62096003 |
| 61902961 | 62100480 | 61823875 | 62014397 | 61953086 | 62126683 | 61910862 | 62096697 |
| 61909333 | 62100481 | 61823877 | 62018587 | 61953089 | 62127080 | 61912346 | 62107981 |
| 61909467 | 62101679 | 61830375 | 62023296 | 61953093 | 62132450 | 61912347 | 62115243 |
| 61909471 | 62101704 | 61834855 | 62023797 | 61953095 | 62132454 | 61918718 | 62115255 |
| 61916144 | 62102075 | 61834856 | 62023798 | 61953096 | 62132862 | 61923565 | 62115256 |
| 61917744 | 62112032 | 61837315 | 62023799 | 61960708 | 62132876 | 61938744 | 62117299 |
| 61917746 | 62112982 | 61843117 | 62024561 | 61962876 | 62138238 | 61939177 | 62117301 |
| 61917747 | 62112983 | 61843119 | 62024570 | 61962879 | 62143738 | 61939178 | 62122655 |
| 61917748 | 62113013 | 61844583 | 62024960 | 61965932 | 62144287 | 61943517 | 62126686 |
| 61918739 | 62115992 | 61844584 | 62024961 | 61965933 | 62145398 | 61949697 | 62131222 |
| 61920464 | 62117311 | 61855951 | 62033086 | 61971720 | 62146935 | 61966236 | 62131246 |
| 61923587 | 62117313 | 61855952 | 62034601 | 61971721 | 62146956 | 61966237 | 62132055 |
| 61926122 | 62117314 | 61857886 | 62039091 | 61971723 | 62148238 | 61970679 | 62141170 |
| 61926125 | 62117315 | 61857887 | 62044629 | 61980301 | 62148258 | 61971153 | 62142287 |
| 61931662 | 62120595 | 61857888 | 62044630 | 61980302 | 62154272 | 61976411 | 62148755 |
| 61931663 | 62124289 | 61869844 | 62046964 | 61980569 | 62154957 | 61977546 | 62154269 |
| 61936787 | 62124759 | 61869846 | 62048290 | 61980570 | 62154958 | 61982454 | 62154994 |
| 61943495 | 62125260 | 61876908 | 62048291 | 61980571 | 62156819 | 61988126 | 62159252 |
| 61943496 | 62131291 | 61876909 | 62056792 | 61980572 | 62157853 | 61990911 | 62168117 |
| 61946954 | 62132080 | 61878268 | 62057299 | 61982291 | 62166739 | 61990912 | 62169033 |
| 61951655 | 62132098 | 61883271 | 62057306 | 61989035 | 62167493 | 61990913 | 62169034 |
| 61952869 | 62132101 | 61883272 | 62058232 | 61989665 | 62171785 | 61992052 | 62170490 |
| 61959249 | 62137510 | 61884190 | 62059372 | 61996344 | 62171837 | 62000967 | 62170491 |
| 61959250 | 62143614 | 61884192 | 62059398 | 61996345 | 62171838 | 62000968 | 62170492 |
| 61959252 | 62143654 | 61885768 | 62067920 | 61997334 | 62171839 | NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE G-RT |  |
| 61960706 | 62143734 | 61888047 | 62072206 | 61997336 | 62171840 |  |  |
| 61960707 | 62150066 | 61888048 | 62072511 | 61997337 | 62172413 | Item: 00-5964-017-52 |  |
| 61970688 | 62150068 | 61895303 | 62077288 | 61998614 |  | Lotes: | 61998800 |
| 61970690 | 62150087 | 61895304 | 62078816 | NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE G-LT |  | 11400311 | 62003765 |
| 61971186 | 62154039 | 61895305 | 62078817 |  |  | 11400341 | 62004792 |
| 61971187 | 62154068 | 61901214 | 62083121 | Item: 00-5964-017-51 |  | 61807817 | 62004794 |
| 61971739 | 62154069 | 61901215 | 62083123 | Lotes: | 62012394 | 61820636 | 62004993 |
| 61971740 | 62159325 | 61902943 | 62083124 | 61823882 | 62012654 | 61822968 | 62014073 |
| 61971741 | 62165929 | 61902944 | 62083125 | 61823883 | 62017256 | 61823880 | 62014074 |
| 61971742 | 62165930 | 61902945 | 62098280 | 61829831 | 62018139 | 61830363 | 62014387 |
| 61976432 | 62166647 | 61902946 | 62098667 | 61842343 | 62018140 | 61843123 | 62019486 |
| 61978516 | 62166649 | 61902947 | 62098670 | 61844892 | 62028013 | 61844893 | 62019487 |
| 61985037 | 62170884 | 61904188 | 62098786 | 61861346 | 62029429 | 61844931 | 62019489 |
| 61986240 | 62170890 | 61904189 | 62098787 | 61865905 | 62035837 | 61860211 | 62029441 |
| 61986243 | 62170893 | 61904190 | 62098788 | 61874455 | 62042284 | 61866703 | 62029446 |
| 61986245 | 62171085 | 61904191 | 62098789 | 61874456 | 62043132 | 61875434 | 62038010 |
| 61986733 | 62171086 | 61915298 | 62102055 | 61881661 | 62044610 | 61875435 | 62043281 |
| 61987070 | 62171726 | 61915301 | 62102056 | 61881663 | 62054831 | 61883261 | 62043283 |
| 61988463 | 62171730 | 61915302 | 62102057 | 61886260 | 62058757 | 61883262 | 62046217 |
| NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE F-RT |  | 61922249 | 62102712 | 61886261 | 62059371 | 61886317 | 62055031 |
|  |  | 61922250 | 62102714 | 61886262 | 62068311 | 61886318 | 62055523 |
| Item: 00-5964-016-52 |  | 61923561 | 62114023 | 61892362 | 62073097 | 61892359 | 62058211 |
| Lotes: | 61998615 | 61927959 | 62114334 | 61893239 | 62074152 | 61892360 | 62068306 |
| 11006368 | 62006438 | 61932281 | 62114346 | 61898485 | 62085944 | 61899616 | 62074167 |
| 61816395 | 62006449 | 61937792 | 62115228 | 61898487 | 62085945 | 61899617 | 62076154 |
| 61816396 | 62006465 | 61940950 | 62119151 | 61905152 | 62086606 | 61899618 | 62086981 |
| 61820650 | 62014083 | 61943181 | 62119152 | 61905155 | 62092518 | 61901208 | 62086983 |
| 61820651 | 62014084 | 61943182 | 62119534 | 61905169 | 62093708 | 61905263 | 62098049 |

| NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE G-RT |  | NEXGEN LPS-FLEX PRECOAT FEMORAL SIZE C-RT |  | NEXGEN LPS-FLEX PRECOAT FEMORAL SIZE H-LT |  | PRCT MIS CR MOB PLT SZ 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Item: 00-5930-060-01 |  |
| Item: 00-5964-017-52 |  | Item: 00-5960-013-52 |  | Item: 00-5960-018-51 |  | Lote: | 61774234 |
| Lotes: | 61998799 | Lotes: | 62120588 | Lotes: | 11005166 | PRCT MIS CR MOB PLT SZ 7 |  |
| 61909460 | 62098051 |  | 62130963 | 11004155 | 11005910 | Item: 00-5930-070-01 |  |
| 61910185 | 62098278 | NEXGEN LPS-FLEX PRECOAT FEMORAL SIZE D-LT |  | NEXGEN LPS-FLEX PRECOAT FEMORAL SIZE H-RT |  | Lote: | 62139076 |
| 61910186 | 62106732 |  |  |  |  | PRCT MIS CR MOB PLT SZ 7 |  |
| 61910189 | 62106733 | Item: 00-5960-014-51 |  | Item: 00-5960-018-52 |  | Item: 00-5930-070-02 |  |
| 61910193 | 62115851 | Lotes: | 62120591 | Lotes: | 11005164 | Lote: | 61780002 |
| 61924441 | 62115852 | 11006176 | 62131197 | 11004157 | 11005165 | PRCT MIS CR MOB PLT SZ 8 |  |
| 61935976 | 62117296 | 11006333 | 62134257 | NKII NP FEMORAL LT, SIZE 0 |  | Item: 00-5930-080-01 |  |
| 61935978 | 62117297 | 11400330 | 62170032 | Item: 6307-00-008 |  | Lotes: | 61774229 |
| 61939181 | 62122860 | NEXGEN LPS-FLEX PRECOAT FEMORAL SIZE D-RT |  | Lote: | 62125578 |  | 61780004 |
| 61939795 | 62127394 |  |  | NKII NP FEMORAL LT, SIZE 2 |  | PRCT MIS CR MOB PLT SZ 8 |  |
| 61946486 | 62132078 | Item: 00-5960-014-52 |  | Item: 6307-00-020 |  | Item: 00-5930-080-02 |  |
| 61949695 | 62132108 | Lotes: | 62131248 | Lotes: | 61975784 | Lotes: | 61774216 |
| 61954543 | 62138255 | 11006544 | 62134703 |  | 62098206 | 61774215 | 61785662 |
| 61955558 | 62140623 | 62012423 | 62171835 | NKII NP FEMORAL LT, SIZE 3 |  | ZUK HIGH FLEX PRECOAT FEM SZ B,(RT/M,LT/L) |  |
| 61966806 | 62140628 | 62061891 | 62174384 | Item: 6307-00-030 |  |  |  |
| 61966807 | 62149037 | 62121191 |  | Lotes: | 11004845 | Item: 00-5842-012-02 |  |
| 61966808 | 62149365 | NEXGEN LPS-FLEX PRECOAT FEMORAL SIZE E-LT |  |  | 62142198 | Lotes: | 61774093 |
| 61978256 | 62155191 |  |  | NKII NP FEMORAL RT, SIZE 0 |  |  | 61777606 |
| 61978264 | 62156806 | Item: 00-5960-015-51 |  | Item: 6307-00-009 |  | ZUK HIGH FLEX PRECOAT FEM SZ C,(LT/M,RT/L) |  |
| 61982458 | 62159249 | Lotes: | 62134706 | Lote: | 62107229 |  |  |
| 61986416 | 62168118 | 62121224 | 62168365 | NKII NP FEMORAL RT, SIZE 2 |  | Item: 00-5842-013-01 |  |
| 61986695 | 62169042 | 62131267 |  | Item: 6307-00-021 |  | Lote: | 61774095 |
| 61992981 | 62169043 | NEXGEN LPS-FLEX PRECOAT FEMORAL SIZE E-RT |  | Lotes: | 62178731 | ZUK HIGH FLEX PRECOAT FEM SZ C,(RT/M,LT/L) |  |
| 61993919 | 62170028 |  |  | 11004878 | 62180483 |  |  |
| 61993921 | 62170029 | Item: 00-5960-015-52 |  | 11007656 | 62181538 | Item: 00-5842-013-02 |  |
| NEXGEN LPS-FLEX OPTION FEMORAL, SIZE G-RT |  | Lotes: | 62121770 | 11007666 | 62183228 | Lote: | 61777611 |
|  |  | 61641772 | 62131277 | 11007677 | 62185696 | ZUK HIGH FLEX PRECOAT FEM SZ D,(LT/M,RT/L) |  |
| Item: 00-5964-017-52 |  | 62121768 | 62135957 | 11007719 | 62188142 |  |  |
| Lote: | 61998800 | NEXGEN LPS-FLEX PRECOAT FEMORAL SIZE F-LT |  | 11007831 | 62189950 | Item: 00-5842-014-01 |  |
| NEXGEN LPS-FLEX POROUS FEMORAL, SIZE E-RT |  |  |  | 11007922 | 62190389 | Lotes: | 11002921 |
|  |  | Item: 00-5960-016-51 |  | 11007925 | 62191204 |  | 61777613 |
| Item: 00-5962-015-52 |  | Lotes: | 62121792 | 11007944 | 62192798 | ZUK HIGH FLEX PRECOAT FEM SZ D,(RT/M,LT/L) |  |
| Lote: | 11006115 | 11400431 | 62131249 | 11008018 | 62193587 |  |  |
| NEXGEN LPS-FLEX PRECOAT FEMORAL SIZE B-LT |  | 61784879 | 62131284 | 62155319 | 62194526 | Item: 00-5842-014-02 |  |
|  |  | 61793525 | 62171784 | 62160819 | 62196210 | Lotes: | 61777615 |
| Item: 00-5960-012-51 |  | 62121790 |  | 62162357 | 62200791 |  | 61777616 |
| Lote: | 62163094 | NEXGEN LPS-FLEX PRECOAT FEMORAL SIZE F-RT |  | 62164084 | 62203902 | ZUK HIGH FLEX PRECOAT FEM SZ E,(LT/M,RT/L) |  |
| NEXGEN LPS-FLEX PRECOAT FEMORAL SIZE B-RT |  |  |  | 62172373 | 62206609 |  |  |
|  |  | Item: 00-5960-016-52 |  | 62173770 | 62207438 | Item: 00-5842-015-01 |  |
| Item: 00-5960-012-52 |  | Lotes: | 62122521 | 62174770 | 62208953 | Lote: | 61777617 |
| Lotes: | 114687 | 11005960 | 62133156 | 62176798 | 62210107 | ZUK HIGH FLEX PRECOAT FEM SZ F,(RT/M,LT/L) |  |
|  | 62162221 | 61794705 | 62137533 | 62177132 | 62210574 |  |  |
| NEXGEN LPS-FLEX PRECOAT FEMORAL SIZE C-LT |  | NEXGEN LPS-FLEX PRECOAT FEMORAL SIZE G-LT |  | 62178184 |  | Item: 00-5842-016-02 |  |
|  |  |  |  | PRCT MIS CR MOB PLT SZ 4 |  | Lotes: | 11002915 |
| Item: 00-5960-013-51 |  | Item: 00-5960-017-51 |  | Item: 00-5930-040-01 |  |  | 61756843 |
| Lotes: | 62119540 | Lotes: | 62131221 | Lotes: | 61774225 |  |  |
| 11006251 | 62130947 | 114691 | 62137511 | 11005139 | 61774226 |  |  |
| 61418001 | 62174403 | 62122653 | 62168367 | 61774223 | 61780003 |  |  |
|  |  | NEXGEN LPS-FLEX PRECOAT FEMORAL SIZE G-RT |  | PRCT MIS CR MOB PLT SZ 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | Item: 00-5930-050-01 |  |  |  |
|  |  | Item: 00-5960-017-52 |  | Lotes: | 11004031 |  |  |
|  |  | Lotes: | 62128361 |  | 61774236 |  |  |
|  |  | 62122857 | 62132861 |  |  |  |  |