

**Anexo A (Processo de Verificação de Ar nos Tubos dos** **Conjuntos de Bombeamento de Nutrição Enteral Kangaroo)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Modelo** | **Produto** | **Registro Anvisa** |
| 673662 | EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL E IRRIGAÇÃO NÃO ESTÉRIL E-PUMP KANGAROO | 81356112311 |
| 674655 | EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL NÃO ESTÉRIL E-PUMP KANGAROO | 81356112303 |
| 674668 | EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO SPIKE E BOLSA ENFIT | 81356112331/ 81356112359 |
| 674669 | EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL E IRRIGAÇÃO NÃO ESTÉRIL E-PUMP KANGAROO | 81356112311 |
| 765100 | EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO SPIKE E BOLSA ENFIT | 81356112359 |
| 772055 | EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO SPIKE E BOLSA ENFIT | 81356112331 / 81356112359 |
| 773656 | EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO SPIKE E BOLSA ENFIT | 81356112331 / 81356112359 |
| 773662 | EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO SPIKE E BOLSA ENFIT | 81356112331 / 81356112359 |
| 775100 | EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO SPIKE E BOLSA ENFIT | 81356112331 / 81356112359 |
| 775659 | EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO SPIKE ENFIT | 81356112314 |

|  |
| --- |
| **Para verificar o conjunto de alimentação quanto a entrada de ar nos tubos (vide exemplo abaixo) siga as etapas descritas abaixo.** * Pressione “*Run*” [Ligar] na bomba após instalar e preparar o conjunto de alimentação.
* Após 30 segundos, observe os tubos entre a bomba e o paciente para verificar se ar está sendo sugado para dentro da linha.
* Não é incomum, e não é um problema, ver uma pequena quantidade de ar nos tubos de alimentação (aproximadamente 1,3 cm [1/2 polegadas]) após a bomba verificar quanto a quaisquer bloqueios.
* **Não utilize o conjunto de alimentação** se observar um único segmento de ar medindo **mais de 2,5 cm (1 polegada).**
* **Não utilize o conjunto de alimentação** se observar várias bolhas de ar que meçam, cumulativamente, **mais de 2,5 cm (1 polegada)**

**OBSERVAÇÃO:**O evento de ar nos tubos é considerado intermitente e não é observado em todos os lotes. Assim, se um conjunto de alimentação defeituoso for identificado, isso não significa necessariamente que o lote inteiro está defeituoso.  |

|  |
| --- |
|  page3image27510192\*Este é um exemplo e o ar nos tubos pode não estar tão visível quanto mostrado na imagem. |

